简单操作指南

仪器出厂前已经标定过，用户可按下列方法直接测定样品中的COD值含量：

- 开机预热30min，消解器自动升温至165℃。

- 分别吸取3mL蒸馏水（空白）或待测水样置于清洗干净的消解管中，（如样品氯离子含量过高，需加入1mL硫酸汞溶液）加入1mL相应浓度氧化剂及5mL催化剂，具塞摇匀。

- 将消解管依次插入消解炉孔内，盖上防护罩，待温度降至低于设定值后按“消解”键，仪器自动定时消解，消解完毕后蜂鸣器报警。

- 取出消解管至试管架，自然冷却2min后，再水冷至室温。

- 根据水样浓度向每支消解管内加入相应的蒸馏水（如测无氯水样，则5～100 mg/L量程加蒸馏水1mL，100～1200 mg/L量程加蒸馏水3mL，1000～2000 mg/L量程加蒸馏水8mL；如测含氯水样，因此前已加入1mL硫酸汞溶液，则5～100 mg/L量程不需加蒸馏水，100～1200 mg/L量程加蒸馏水2mL，1000～2000 mg/L量程加蒸馏水7mL），具塞摇匀, 待测。（参照本说明书P8页“样品测定”处）

- 按“查询曲线”键，利用箭头键选择所需的标准曲线序号，按“确认”键确认。

- 按“测试空白”键，将已消解好待测的空白样注入比色皿内，测定其吸光度，待吸光度值稳定后，按“确认”键，仪器自动调零。

- 按“测试样品”键，将已消解好待测的样品注入比色皿内，仪器显示其吸光度及样品的COD值。（参照本说明书P5页，“测定样品”处）

注：

1、仪器出厂前已经标定三条标准曲线，其中第1条为COD值等于5～100 mg/L时的工作曲线，第2条为COD值等于100～1200 mg/L时的工作曲线，第3条为COD值等于1000～2000 mg/L时的工作曲线。用户可根据需要选用。

2、第2条曲线实际可测50-1200mg/LCOD值，建议COD值在此范围内的用户选用此条曲线。

3、用硫酸汞掩蔽氯离子时，必须在吸取水样后，先加入掩蔽剂，充分摇匀，而后再加入其它试剂，顺序不能颠倒。

4、测定含氯水样，由于加有掩蔽剂，消解后会有沉淀。请待沉淀完全沉于反应管底部后，用胶头吸管吸取上层清液进行比色。（参照本说明书P9页，含氯水样的测定）

5、比色时，空白及样品测定采用同一个比色皿，以避免测定误差。