微电脑双柱拉力试验机一概述

立式電動拉力台是用來測試物品在用電動拉力作負載後，被拉斷時所受的力測試試驗機。該機可選配推拉力計進行不同的測試，使用靈活、操作方便、行程速度可調

微电脑双柱拉力试验机二技术规格

FL-8612双柱电动立式拉力试验机

本拉力测试机，以高质量的精研马达、轴承、丝杆为传动机构，是根据市场需求而设计的一种高档型大萤幕LCD数位显示、微电脑系统控制、高性能的机械结构为主题。整机以低噪、多功能、大动力、操作简单、构造小巧准确性高、功能齐全为核心。主要用于测试电线、金属、非金属、橡胶、建材等之拉伸、伸长、剥离、位移、撕裂等多种试验。

技术参数：

| 型号 | FL-8612 500KG |  |
| --- | --- | --- |
| 最大试验力 |  |  |
| 试验机级别 | 0.5级 |  |
| 力测量范围 | 0.4%～100%FS（0.5级） |  |
| 力值误差 | ±0.1%（0.5级） |  |
| 力分辨力 | 1/300000FS |  |
| 力值单位 | Kgf ,Ibf, N, （可设定） |  |
| 力控误差 | ±1%设定值以内 |  |
| 测试速度 | 50mm-300mm/min （可设定） |  |
| 试验宽度 | 250mm |  |
| 停止功能 | 有拉断停止功能,设定力值，限位保护停止功能 |  |
| 最大行程 | 400mm(不含夹具) |  |
| 液晶显示 | 5.4寸大液晶显示(拉力表另选配) |  |
| 传动机构 | （AC精研变频电机+进口专用减速箱+进口滚珠丝杆）可选配，选购 |  |
| 机台尺寸 | 400mm×250mm×1000mm |  |
| 重量 | 约40Kg, |  |
| 电源 | AC220V，5A |  |

微电脑双柱拉力试验机三使用方法

一、接通电源将电源开关拔至“ON”处,然后按“上升”或“下降”键,选选择试件取样长度停机.

二、将试件拉直用上、下夹具紧固

三、使用前的方法

1、 将电源开关打开后,液晶显示屏将显示“欢迎使用”的字样,这时按“确定”键进入机器工作状态,显示屏将显示“实时荷重、最大荷重、位移、伸长率”的样式选择荷重单位“Kg,N,Ib”.

6、选择行程范围,钮松左边上的手柄,进行移动来限定向上行程,选择左边下手柄进行移动紧固来限定向下行程.

7、先将调整钮关至最小,待机启动后再将速度慢慢调到所需值,按“UP”或“DOWN”进行试验,按“STOP”键进行中途停机,按显示屏纪录试验结果,使用完毕后关闭电源.

微电脑双柱拉力试验机四注意事项为了确保使用安全性，请多看注意事项

- 将机器平放于小平面上

- 被测物体负荷不可超越规定负荷范围

- 行程调节在允许范围内使用

- 机器运行时不同用手触摸

- 非专业人员不得随意拆卸，以免造成人为损坏

- 使用完毕后应拔下电源线