总部：东莞市塘厦石潭埔工业区开拓路2号厂房二楼
电话：0769-87932310/87985565

传真：0769-82012846

网址：Http://www.bowen17.com

联系人：谭先生

E-Mail：taj13428584492@yeah.net

手机：13428584492

东莞市博文仪器设备科技有限公司

行业内专业的测试设备制造商

| 文件主题 | 试验机报价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收件公司 |  | 部门 |  |
| 收件人 |  | 电话 |  |
| E-Mail |  | 传真 |  |
| 发件公司 | 东莞市博文仪器设备科技有限公司 | 部门 | 销售部 |
| 日期 |  | 页数 | 共3页 |

一、客户需要产品：实验设备报价方案

报  价  单Quotations

| No. | Description | Spec. | Unit | Qty | Price | Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | UV老化试验机 FL-8665 |  |  |  |  |  |
| 合计（RMB）： 合计：00元 |  |  |  |  |  |  |

顺颂商祺！

客户确认：                         审核：    谭先生       制表：  冉小姐

二、客户所需求的产品技术规格及参数

附1：

附

UV老化试验机技術方案 - 产品用途： 1．UV螢光紫外綫老化試驗箱主要用於模擬對陽光、潮濕和溫度對材料的破壞作用；材料老化包括褪色、失光、強度降低、開裂、剝落、粉化和氧化等。螢光紫外綫老化試驗箱通過模擬陽光、冷凝、模仿自然潮濕，試樣在模擬的環境中試驗幾天或幾周的時間，可再現戶外可能幾個月或幾年發生的 損壞。 2．UV螢光紫外綫老化試驗箱中，紫外燈的螢光紫外等可以再現陽光的影響，冷凝和水噴淋系統可以再現雨水和露水的影響。整個的測試迴圈中，溫度都是可控的。典型的測試迴圈通常是高溫下的紫外光照射和相對濕度在100％的黑暗潮濕冷凝週期；典型應用在油漆塗料、汽車工業、塑膠製品、木製品、膠水等。 - 模擬陽光： - 陽光中的紫外線是造成大多數材料耐久性能破壞的主要因素。我們使用紫外燈來模擬陽光中的短波紫外部分，它産生很少的可見光或 紅外光譜能量。我們可以根據不同的測試要求選擇不同波長的UV紫外燈，因爲每種燈在總的紫外綫輻照能量和波長都不一樣。通常，UV燈管可分爲UVA和UVB兩種。 - UV燈管簡介： 1． UVA-340燈管：UVA-340 燈管可極好地模擬太陽光中的短波紫外光，即從365 納米到太陽光截止點 295 納米的波長範圍。 2． UVB-313燈管：UVB-313 燈管發出的短波紫外光比通常照射在地球表面的太陽紫外線強 烈，從而可以最大程度的加速材料老化。然而，該燈管可能會對某些材料造成不符合實際的破壞。 3．UVB-313 燈管：主要用於品質控制和研究開發，或對耐候性極強的材料運行測試。 4． UVA-351燈管：模擬透過窗玻璃的陽光紫外光，它對於測試室內材料的老化最為有效。 - 照射強度控制可調： - 可根據輻照感應系統，手動調節燈管的輻照強弱。進行功率補償； - 選配照射強度控制選件可得到精確型和重複性好的測試結果；光強控制系統允許使用者根據不同的測試要求設置不同的光照強度。通過其反饋回路裝置精確控制照射強度；同時也可以延長螢光燈的使用壽命。 - 詳細規格： - 溫度範圍：常溫+5℃～65℃ - 溫度均勻度：≤±2℃ - 溫度波動度：±1℃ - 黑板溫度：40℃～65℃ - 濕度控制：60%~90% - 紫外光光源：UV-A或UVB - 功率：1.55W/㎡/nm @340（定貨時說明） - 紫外光暴露時間範圍：0~99小時 - 燈管間距離：35mm - 樣品與燈管距離：50mm - 試驗總時間範圍：0~9999小時 - 淋雨时间：0~9999小時 - 燈管功率：40W - 輻照度範圍：≤1w/m2 - 內箱尺寸：1200×400×500（㎜） - 外箱尺寸：1400X1300X500（㎜） - 用水量：5L/24小時 - 配件清單： 名稱; 品牌; 數量; 名稱; 品牌; 數量. 溫濕度控制器; 韓國TEMI880; 1; 加熱器; 上海飛揚; 2. 交流接觸器; 德国施耐德; 4; 超溫保护; 日本歐姆龍; 1. 熱繼電器; 德国施耐德; 2; 整流器和啟輝器; 飛利浦; 4. 固態繼電器; 日本歐姆龍; 2; 開關電源; 臺灣明偉; 1. 中間繼電器; 日本和泉; 4; 急停按鈕; 臺灣天得; 1. 感溫器; 臺灣松啓PT100; 2; 漏電斷路器; 德国施耐德; 1. 時間繼電器; 臺灣安良; 1; 缺水保護; 臺灣; 3套. 無容絲開關; 德国施耐德; 2; UVA燈管; 美國Q-LAB; 8支. 內外箱材質; SUS304不銹鋼; P黑板溫度計; 韓國TEMI880; 1. - 箱體製作材料： - 箱體內膽均採用SUS304不銹鋼烏面板。 - 外殼採用SUS304不銹鋼拉絲板。 - 樣品架採用不銹鋼及鋁合金製成網框式，便於樣品的存取（網狀卡位）。 - 在工作室的兩邊共安裝8支UV－A的紫外燈管 - 加熱方式爲內膽水槽式加熱，升溫快，溫度分佈均勻 - 箱蓋爲單向側開式，開閉輕鬆自如 - 試驗箱底部採用高品質可固定式PU活動輪 - 試樣表面與紫外燈平面距離爲50毫米且相平行 - 加熱系統： 1、採用U型鈦合金高速加溫電熱管 2、完全獨立系統，不影響控制綫路 3、溫度控制輸出功率均由微電腦演算，以達高精度及高效率之用電效益 4、具有加熱系統的防超溫功能 - 加濕系統： a.採用電子幷位元方式微動加濕系統 b.加濕筒采整座SUS304不銹鋼制,並附有水位觀測大視窗 c.採用蒸發器盤管露點溫度(ADP)層流接觸除濕方式 d.最新設計附過熱、溢流及泄壓三重保護裝置 - 黑板溫度控制： 1、採用黑色鋁板聯接溫度感測器 2、採用黑板溫度儀錶控制加熱，溫度更穩定 - 電路控制系統： - 設備選用韩国進口"TEMI880"溫湿度控制器，控溫精度高且穩定性好。 - 溫度信號採樣體為PT100鉑電阻黑板溫度計。 - 薄膜式KEY BOARD - 具有斷電記憶功能，複電時可繼續剩餘之試驗過程 - 溫度控制均採用P . I . D ＋S . S . R，系統同頻道協調控制，可提高控制元件與介面使用之穩定性及壽命 - 觸控式設定、數位及直接顯示 - 具有P . I . D 自動演算之功能，可減少人爲設定時帶來之不便設置 - 在運轉或設定中，如發生錯誤時，會提供警示迅號 - 停電記錄裝置二年 - 法國“施耐德”元器件。 - 非利浦整流器和啟輝器（保證每次開機均可點亮紫外燈） - 輻射量測定： 1、輻射計採用探頭式直接连接控制器显示幅照面积 2、輻射量採用高精度顯示和測量的專用紫外綫輻照計 3、輻照度不大於1W/㎡ - 光源： 1、UVA-340燈管的發光光譜主要集中在340nm波長附近。 2、燈管有效使用壽命可在1600～1800小時左右。 3、由於螢光燈光能量輸出會隨時間而逐步衰減，爲了減小因光能量衰減造成試驗的影響，所以本 試驗箱在所有的八支燈管中每隔1/4的螢光燈壽命時，由一支新燈管替換一支舊燈管，這樣，紫外光源始終由新燈和舊燈組成，從而得到一個輸出恒定的光能量。 - 保護系統： 1、箱內溫度超溫保護：當箱內溫度超過93℃±10%時，機器會自動切斷燈管和加熱器的電源供應，幷進入平衡狀態冷卻。（以上即為漏電、短路、超溫、過電流保護/控制器停電記憶） 可根據産品間隙，在不跟換外框的前提下。手動更換不銹鋼網板。 - 符合標準： GB/T14522-93 GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96；ASTM D4329、D499、D4587、D5208、G154、G53；ISO 4892-3、ISO 11507；EN534；PREN 1062-4、BS 2782；JIS D0205；SAE J2020 ； - 設備使用環境： 1、電源：AC380（±10%）V/50HZ 三相四綫制 2、環境：20～30℃（ASTM G53推薦），0～80%RH，通風良好，室內環境清潔。 3、工作占地約：234×453cm(含人員工作空間)