线材弯折试验机一概述

线材弯折试验机是专门测试插头引线及电线在不同角度耐折强度的国家标准试验仪器设备，符合UL817等有关标准。此设备外观新颖同时分别测试6组试验产品，分别准确的记录测试结果，并可数字显示转/每分钟。

线材弯折试验机二技术规格

线材弯折试验机 FL-8617

符合标准UL817、CSA222、CCC、VDE、GB2099.1、IEC884-1、SAA等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”的规定。适用于有关生产厂家和质检部门对电源线、DC线进行弯曲试验。
产品用途用于电线、电缆及各种产品在一定的速度、角度和吊重重量、次数等情况下来检测产品的耐折性与性能方面等。

| 型号 | FL-8617 |  |
| --- | --- | --- |
| 试验工位 | 每次同时进行6组线材弯折试验 |  |
| 计数功能 | 线材折断和停电保存功试验次数功能 |  |
| 总计数 | 0-999999次可手动任意设定 |  |
| 弯折角度 | 10°-180°（手动任意可调±1°） |  |
| 试验速度 | - 5-60次/分可调（数字直接显示当前试验次数） |  |
| 砝码重量 | 50g 、100g 、200g、 300g、 500g（各6个±2g,或客户指定要) |  |
| 电机 | 精研品牌电机AC:90W |  |
| 计数器\继电器 | - 采用进口欧母龙稳定与耐用 |  |
| 总功率 | 200W |  |
| 工作电源 | AC220V/50Hz/2A |  |
| 体积约 | 85*60*75cm 85*60*120cm |  |
| 重量 | 约60Kg, |  |
| .附件 | 操作说明书记1份，电源线1条，内六角1套 |  |

线材弯折试验机三使用方法

1、取一定长度的试件产品分别固定于相应夹具内，将试件产品与该组的接线柱进行串接起来用夹子夹牢。

2、调节试验角度：调节方法（将机箱的盖小门打开。用配送的内六角扳手将转动柱方条上的内六角镙丝打松，再用开口小扳手将柱方条上面的镙丝打松，再用手扭动柱方条上的手柄移动至柱方条上的所标刻度值，然后重新紧固被松镙丝即可）。

3、设定试验次数：设定方法（用手拔动大计数器上的字码环，改变设定数字，从左到右顺序改变个、十、百、千、万……上的码环，以此来改变设定的单位数值）设定后按清零键进行清零，按动小计数器上的键进行分组清零。

操作说明

4、将电源线与220V电源相连接好，把电源开关拔至右边，接通电源、取试件分别夹在夹具上紧固，调节好下面导杆的高度。分别挂上所需要荷重砝码。按面板上的6个绿色启动键，此时指示灯亮起。将调速钮调至最小，按左面板上的绿色启动钮，机器试验开始。

5、调节速度钮，使速度达到所测需要速度。所调节的速度将在转数表上用LED数位显示出转/每分钟，试验过程中当某一组被折断后，此组计数器将停止计数。保持资料、试验照常进行，直到最后一组被折断自行停止试验（到达总计数器设定数值后也会中途停机）。

6、试验停止后，记下试验结果。需要再次试验，重复以上步骤。不再试验取下试验品，关掉电源开关，切断电源。

凡是购买我公司的产品，近地方送货上门，包装调试 远地方货运到贵公司，电话沟通调试，提供操作说明书。

东莞飞凌 （博文）仪器有限公司生产的产品保修一年 终身维护，在过保修期后，只收取零部件费用