DZB-718型便携式多参数分析仪

仪器功能：

u多种参数测量值同界面显示，支持同时检测pX/pH、mV、电导率、TDS、盐度、电阻率、溶解氧、饱和度以及温度值

u随机提供多种常用的离子模式如：常用H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+等

u支持GLP规范，可打印、存贮2200套测量数据

u支持零氧标定和满度校准

u三种测量模式：连续测量、定时测量和平衡测量模式

u具有USB接口，配合专用的雷磁仪器通信软件，可以实现与PC的连接

u仪器小巧，低功耗设计，IP65防护等级，便于移动作业及野外测量

主要技术指标：

1、测量范围：pH/pX：(-2.000～19.999)pH/pX

O R P：(-1999.99～1999.99)mV
电导率：0.000μS/cm～199.9ｍS/cm
电阻率：0.00Ω.cm～20.00MΩ.cm
T D S：0.000 mg/L～100g/L
盐 度：(0.00～8.00)%
溶解氧：(0.00～19.99)mg/L
溶解氧饱和度：(0.0～199.9)%离子浓度：（0～19990），

单位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L

温 度：(-5.0～135.0)℃

2、分辨率:pH/pX：0.01、0.001pH

O R P：0.1/0.01 mV

电导率：0.001μS/cm

电阻率：0.01 Ω.cm

T D S：0.001 mg/L

盐 度：0.1 %

溶解氧：0.01mg/L饱和度：0.10%

温度：0.1℃

3、基本误差pH/pX：±0.002pX±1个字
ORP：±0.03％FS

电导率：±0.5％FS电阻率：±0.5％FS

T D S：± 0.5％FS盐度：±0.1%

离子浓度：±0.5%±1个字溶解氧：±0.30mg/L溶解氧饱和度：±10.0%温度：±0.3℃±1个字

4、输入阻抗:大于3×1012Ω

5、溶解氧响应时间：不大于45s (20°C时90%响应)

6、自动温度补偿范围：

pH：（0.0～100.0）℃

电导：（0.0～100.0）℃

溶解氧：（0.0～40.0）℃

7、电 源：4节5号碱性电池

8、外形尺寸（mm）：210×100×45

9、仪器重量：0.5kg

10、机箱外型编号：WXS-A006-1

| 型号 技术参数 | DZS-718 | DZS-718-A | DZS-718-B | DZS-718-C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器级别 | pH：0.001级；电导率：0.5级 |  |  |  |
| 测量参数 | 电导，溶解氧， pH/pX，温度 | 电导，pH/pX， 温度 | pH/pX，溶解氧， 温度 | 电导，溶解氧， 温度 |

市场价15000