线材弯折试验机一概述

凡是购买我公司的产品，近地方送货上门，包装调试 远地方货运到贵公司，电话沟通调试，提供操作说明书。

东莞飞凌 （博文）仪器有限公司生产的产品保修一年 终身维护，在过保修期后，只收取零部件费用

现在年底促销打折优惠，

线材弯折试验机二技术规格

线材弯折试验机 FL-8617

符合标准UL817、CSA222、CCC、VDE、GB2099.1、IEC884-1、SAA等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”的规定。适用于有关生产厂家和质检部门对电源线、DC线进行弯曲试验。
产品用途用于电线、电缆及各种产品在一定的速度、角度和吊重重量、次数等情况下来检测产品的耐折性与性能方面等。

| 型号 | FL-8617 |  |
| --- | --- | --- |
| 试验工位 | 每次同时进行6组线材弯折试验 |  |
| 计数功能 | 线材折断和停电保存功试验次数功能 |  |
| 总计数 | 0-999999次可手动任意设定 |  |
| 弯折角度 | 10°-180°（手动任意可调±1°） |  |
| 试验速度 | - 5-60次/分可调（数字直接显示当前试验次数） |  |
| 砝码重量 | 50g 、100g 、200g、 300g、 500g（各6个±2g,或客户指定要) |  |
| 电机 | 精研品牌电机AC:90W |  |
| 计数器\继电器 | - 采用进口欧母龙稳定与耐用 |  |
| 总功率 | 200W |  |
| 工作电源 | AC220V/50Hz/2A |  |
| 体积约 | 85*60*75cm 85*60*120cm |  |
| 重量 | 约60Kg, |  |
| .附件 | 操作说明书记1份，电源线1条，内六角1套 |  |

线材弯折试验机三使用方法

1、取一定长度的试件产品分别固定于相应夹具内，将试件产品与该组的接线柱进行串接起来用夹子夹牢。

2、调节试验角度：调节方法（将机箱的盖小门打开。用配送的内六角扳手将转动柱方条上的内六角镙丝打松，再用开口小扳手将柱方条上面的镙丝打松，再用手扭动柱方条上的手柄移动至柱方条上的所标刻度值，然后重新紧固被松镙丝即可）。

3、设定试验次数：设定方法（用手拔动大计数器上的字码环，改变设定数字，从左到右顺序改变个、十、百、千、万……上的码环，以此来改变设定的单位数值）设定后按清零键进行清零，按动小计数器上的键进行分组清零。

操作说明

4、将电源线与220V电源相连接好，把电源开关拔至右边，接通电源、取试件分别夹在夹具上紧固，调节好下面导杆的高度。分别挂上所需要荷重砝码。按面板上的6个绿色启动键，此时指示灯亮起。将调速钮调至最小，按左面板上的绿色启动钮，机器试验开始。

5、调节速度钮，使速度达到所测需要速度。所调节的速度将在转数表上用LED数位显示出转/每分钟，试验过程中当某一组被折断后，此组计数器将停止计数。保持资料、试验照常进行，直到最后一组被折断自行停止试验（到达总计数器设定数值后也会中途停机）。

6、试验停止后，记下试验结果。需要再次试验，重复以上步骤。不再试验取下试验品，关掉电源开关，切断电源。

线材弯折试验机四注意事项为了确保使用安全性，请多看注意事项

- 将机器平放于小平面上

- 被测物体负荷不可超越规定负荷范围

- 行程调节在允许范围内使用

- 机器运行时不同用手触摸

- 非专业人员不得随意拆卸，以免造成人为损坏

- 使用完毕后应拔下电源线