精密型鹽水噴霧試驗機

目 錄 說 明

一、鹽霧試驗標準（中國標準）

二、構造簡介

三、安裝需知及注意事項

四、操作說明

五、故障指示

六、功能異常判斷及處理

七、維護事項

八、計時器操作說明書

九、產品保修卡

| 中國國家標準 | 表面處理用鹽水噴霧試驗法 |  |  | 總號 | 4 1 5 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # CNS |  |  |  | 類號 | H 2 0 4 0 |
| Method of Salt Spray（Fog）Test for Surface Finishing - 適用範圍：本標準規定爲各項金屬底材於電鍍後、有機或無機塗裝後等各項表面處理用之鹽水噴霧耐觸性試驗方法。 - 試驗方法：本法是使用鹽水噴霧試驗機將氯化納溶液，以霧狀噴於電鍍被覆膜上之一種腐蝕試驗方法。試驗的主要條件如表1所示。 表1 主要的試驗條件 項 目; 配製時; 試驗中; 備 注. 氯化鈉溶液濃度（g/L）; 50; 40~60; 最好每天標定濃度一次. PH; 6.5; 6.5-7.2; 收集後測定試驗中的pH值. 壓縮空氣壓力（kgf/cm2）; ……; 1.00±0.01; 連續不得中斷. 噴霧量（ml/80cm2 /h）; ……; 1.0~2.0; 應至少收集16小時，求其平均值. 壓力桶溫度（℃）; ……; 47±1. 鹽水桶溫度（℃）; ……; 35±1. 試驗室溫度（℃）; ……; 35±1; 每天至少測試兩次，其間隔至少 7小時. 試驗室相對湿度; ……; 85%以上; 其他湿度要求由買賣雙方協定之. 試驗時間; 即由開始噴霧至終了的連續時間，或由買賣雙方協定之。. - 試驗液之配製：溶解試藥級氯化納於蒸餾水（或總溶解固體量小於200 ppm以下的水中），調配成濃度爲5±1%的試驗液。此試驗液在35℃噴霧後，其收集液PH值應爲6.5~7.3。且噴霧前，此試驗液不能含有態浮物。 注（1）：氯化鈉不能含有銅興鎳的不純物，固體內的碘化鈉含量小於0.1%。因爲不純物中可能含有腐蝕抑制劑，所以不純物總含量須小於0.3% 。 （2）：在33~35℃間測量比試驗液的比重應爲1.0258~1.0402，在25℃測量時的比重則爲1.0292~1.0443。此試驗液的濃度亦可得用硝酸銀液滴定法或其他方法標定。 （3）：試驗液須以試藥级的鹽酸或氫氧化鈉稀溶液調整pH值,·並以pH儀或其他可靠方法測量之·由於配製試驗液的水中含有二氧化碳,二氧化碳在水中的溶解度隨溫度改變而影響溶液的pH值，故須小心控制pH值，·pH值則可依下列任一方法調整： ①常溫配製試驗液，·於35℃噴霧，因爲溫度的升高而使部份二氧化碳逸出溶液而升高pH值。故在常溫配製試驗液時·pH值應調整在6.5內·才可以使收集液的pH值在6.5~7.2之間。 ②pH值調整前，使試驗液先煮沸再冷至35℃，或維持在35℃溫度48小時。如此調整的pH值在35℃噴霧時，將不會産生太大的變化。 ③先將水加熱至35℃以上，以去除溶解的二氧化碳，而後再調製試驗液並調整pH值，如此在35℃噴霧時，所調整的pH值也不會産生太大的變化。 （4）：爲避免噴霧嘴阻塞，此試驗液須過濾或小心傾斜注人鹽水桶，或於噴霧吸水管前端處裝上玻璃篩過濾。 4、 設 備：本試驗所需之設備爲噴霧嘴、鹽水桶、試驗片支架、噴霧液收集容器、試驗室、鹽水[補給桶、壓力桶、壓縮空氣之供給設備與排氣設備等所構成，其裝置如圖1所示，並依照如下條件試驗。 4．1鹽水噴霧試驗機與其所需的管路應採用鈍性材料，不能對噴霧之腐蝕試驗有影響或本身被腐蝕者。 |
| 公佈日期66年8月11日 |  | 經濟部中央標準局印行 | 修訂日期99年9月17日 |  |  |

4．2噴霧嘴不可直接將試驗液噴向試樣，噴霧室頂部聚集之溶液不得滴落在試驗片上。 4．3試驗片滴下之試驗液不可流回鹽水桶，而再用於試驗。 4．4壓縮空氣不能含有油脂及灰塵，所以須有空氣清淨器。空氣壓力須保持在1.00±0.01kgf/cm2,因爲壓縮空氣於膨脹時，有吸熱現象，所以須事先有預熱（6），如附表1，以獲取均一溫度的噴霧。 注（6）：預熱以增加壓縮空氣的溫度與濕度。 4．5噴霧採取器其水平採取面積爲80cm2,直徑約爲10 cm，置於試驗片附近（靠近噴嘴最近與最遠之處的兩個地方）。 4．6噴霧液量以整個時間計算，在採取容器上，應每小時平均可收集1.0至2.0ml之鹽水溶液.噴霧液至少應收集16小時,以其平均值表不噴霧量. 4.7試驗中鹽水桶,其氯化鈉溶液濃度應維持40~60g/L 4.8壓力桶之溫度須保持在47±1℃,鹽水桶之溫度在35±1℃. 4.9試驗室的相對濕度須保持在85%以上,更高的相對濕度的要求可由賣買雙方協議之. 5. 試樣 5.1採取位置:試樣可從製品之主要表面採取或以製品本身做爲試樣.但如無法以製品試驗或判定時,可由當事者雙方協定以試驗片代替.此試驗片必須能代表該製品者. 5.2 尺度:試驗片之標準尺寸爲150×70mm,或爲100×65mm. 5.3數目:試樣之數目由賣買雙方協定之. 5.4試驗前處理 5.4.1試樣依鍍層性質與清潔程度而須做適當清洗,不能使研磨劑及具有腐蝕或抑制作用之溶劑清洗,且清洗方法不得損傷表面.至於不銹鋼試樣可由賣買雙方協定使用硝酸清洗與鈍化,.試樣經清淨後(通過拔水性試驗),以乾淨之布或吸水將水份擦幹,或用無油之乾燥空氣吹幹.不得已時,可使用氧化鎂膏.此膏状物乃10g試藥級氧化鎂加入100mL的蒸餾水中。 5.4.2 若非另有規定,否則試樣切口及因挂色而造成底材露出部份，或因識別記號所造成鍍層缺陷處。 於試驗時應覆以合適之保護層。如硬蠟(ceresin wax),乙烯膠帶等絕緣物. 5.4.3 手紋污染會造成嚴重的不良試驗結果，試樣於清淨後不得有任何手紋的污染。 6．試樣之置放：試驗中，試驗室內之試樣的位置符合以下列條件： 6．1試樣之主要表面與鉛垂線成15度至30度之傾斜，又自試驗室上方俯視時應與噴霧之主要流動方向平行。特殊零件具有很多方向的主要表面，需要同時測試時,可取多件試樣置放,務必使每個主要表面能同時接受鹽水的噴霧。 6．2試樣之排列，應使噴霧自由地落至全部試片上，不應防礙噴霧之自由落下。 6．3試樣不可互相接觸，也不可接觸到金屬性導體或有毛細現象作用之物質，以及其他支援架以外之物。 6．4鹽水溶液勿從一個試樣滴流至其他試樣上。 6．5試樣識別記號或裝配孔應覆於下方。 7．操 作：試驗室及鹽水桶之溫度調整至攝氏35度，壓力桶之溫度爲攝氏47度，噴霧壓力保持在1.00±0.01kgf/cm2 時,即可開始噴霧。 7．1試驗條件：試驗條件如表1。 7．2試驗時間：爲自噴霧開始至終了之連續時間。試驗時間爲電鍍層的一重要品質資料，其所需時間可由買賣雙方協定之。 7．3試驗後處理：噴霧試驗完畢，開啓試驗室上蓋時，勿使溶液滴下而小心取出試樣，不得損傷主要表面，迅速以低於38℃之清水洗去粘附之鹽粒，用毛刷或海棉去除腐蝕點以外之腐蝕生成物，並立即以乾淨壓縮空氣乾燥之。 8．記 錄：若非賣買雙方另有協定，否則本試驗應有下列之記錄：（附表2爲參考性記錄表） 8．1配制鹽水時，所使用的鹽與水的品質。 8．2試驗溫度記錄。 8．3噴霧採取器的裝置，每天應如下列記錄： 8．3．1噴霧量 8．3．2收集溶液在室溫時的比重或濃度 8．3．3收集溶液的PH值 8．4 試樣的種類、形狀、尺度與數目。 8．5 試樣的前處理清洗與處理清洗的方法。 8．6 試樣於試驗室內的置放方法。 8．7 依第5.4.2節所用的被覆方法。

8．8噴霧時間。 8．9試驗時間若有中斷，則須記錄其中斷的原因與時間。 8．10 其他檢查的所有結果。 9．判定方法：測定面腐蝕狀況判定，可依相关等級號碼標準的圖表施行。起泡、裂痕等使用標準圖表難以判定者，可用附有尺規的放大鏡判定，或由賣買雙方事先協定之方法判定之。 附表1 35℃噴霧試驗時，壓縮空氣的壓力與所需的預熱溫度 壓縮空氣壓力; (k P a ); 84; 98; 111; 126. ( kgf/cm2 ); 0．86; 1．00; 1．14; 1．29. 所需.預熱溫度(℃).; 46; 47; 48; 49. 備考:1kpa-0.4 psi 附表2：鹽水噴霧試驗紀錄表 試驗日期 年 月 日 試驗號碼：. 試驗時間: 日 ： 至 日 ： 共計 小時 （噴霧時間） 試驗若有中斷，其原因為：. 1．氯化鈉品質. 2．蒸餾水品質. 3．噴霧採取器:; mL /80cm/h. 3.1 噴霧量. 3.2 收集溶液在室溫的比重或濃度. 3.3 PH. 4．試樣：. 4.1 種類. 4.2 形狀. 4.3 尺度. 4.4 數目. 5．壓縮空氣壓力; Kgf/cm. 6．試驗室相對濕度. 7．試驗室溫度; ゜C. 8．壓力桶溫度; ゜C. 9．鹽水桶溫度; ゜C. 10．其他; ゜C. 判定：; 1.依標準圖判定:. 2.依其他方法判定:. 試驗員：.

贰：構造簡介

實驗室內部

噴      塔：內藏式玻璃噴頭置於噴管內部，噴霧經由塔管引道再經錐形分散器分散到實驗室內部。

噴霧調節器：調整噴霧量的大小，調高噴霧量增加，調低噴霧量減少。鹽水預熱槽位於噴塔底部，此槽之鹽水是經由鹽水補充瓶注入預熱槽，預熱槽之水位是由浮球控制，可自動控制水位，槽內底部有清洗用之排水口由矽膠塞控制。

收  集  器：噴嘴所噴出之落霧量，以自有落體方式於80cm2之漏斗杯內，再由道管流至計量杯內。

濕  球  杯：L形濕球杯乃屬運用濕度時裝水之容器。

置  物  架：此架乃是由塑鋼製成，故集中點重量以不超過2kg為限，如分散放置尚可承受10kg以內。置物架兩旁有上下二排圓孔，是放置置物棒以垂直面分15度，30度角用。

过  滤  器：用於過濾鹽液中之雜質，確保噴嘴不被雜物堵塞。

加 熱 水 槽：此水槽附著於實驗室底部，用於裝水加熱保持實驗溫濕度平穩，其功能加熱，保溫。

實驗室外部

幹濕球溫度計： 讀取試驗室內之溫濕度。

計   量   桶： 收集每次試驗之噴霧量，50ml之刻畫

密  封  水  槽： 利用水封原理，以避免鹽霧外泄

飽 和 空 氣 桶： 放置於控制箱底部，採用SUS#304不銹鋼板製成。其功能在於空氣經由此桶加溫、加濕，使空氣達到飽和濕度後至噴嘴噴霧。

鹽 水 補 充 瓶：自動補充鹽水預熱槽之鹽液。

試    驗    蓋：屋頂式斜角100度透視蓋，用於覆蓋于試驗室上方結合為一體。

調    壓    閥：此閥是空氣壓力過高過低時，藉壓力錶顯示來調整試驗室壓力

（試驗條件1kg/cm2）。

壓   力   錶： 此表指針所顯示之壓力是空氣經由飽和空氣桶加溫，傳達噴嘴時所達到的壓力（試驗條件1kg/cm2）。

排   氣   管：21/2“口徑管線，結合此排霧於室外，不可有積水之現象，使其霧氣自然排出。

排   水   管：1/2“口徑管線，結合排水管于水排溝，使其廢水由此排出(圖B8)。

入   水   口： 自動補充試驗室及飽和桶之水至正常使用狀況。

控 制 系 統：

試驗室溫度控制：乃控制實驗室之溫度，依標準溫度設定，鹽水試驗35℃，耐腐蝕試驗50℃。

飽和空氣桶溫度控制器：乃控制飽和空氣桶之溫度，溫度設定鹽水試驗47℃， 耐腐蝕試驗63℃。

計 時 器：可調式0.1s-9999hr 可任意設定實驗所需時間，終了自動停機。

累 時 器：直讀式0-9999.9hr 可指示試驗時間之累積，用於記錄儀器工作總時間。

加熱水槽溫度控制器：控制加熱水槽之水溫，控制器是配合實驗室溫度控制本驗機四周之環境溫度變化差異過大時，亦需配合調整，其設定方式位於控制箱內。

鹽水噴霧試驗：實驗室溫度控制器設定為35℃，加熱水槽溫度控制器設定為47℃（40℃-50℃）。

耐腐蝕試驗：試驗室溫度控制器設定為50℃，加熱水槽溫度控制器設定為

65℃（60℃-70℃）。

飽和空氣桶安全溫度控制器：飽和空氣桶安全保護裝置，溫度安全設定值比實際溫度高5℃（位於控制箱內）。

電源開關：照光翹板式，控制全機之總電源。

操作開關：照光翹板式，控制試驗室加熱槽及飽和空氣桶之加熱系統。

計時器開關: 照光翹板式,控制時間控制器之電源。

噴霧開關：照光翹板式，控制噴霧系統。

除霧開關：照光翹板式，控制除霧系統，清除箱內鹽霧。

超溫警報燈：加熱槽之溫度超出65º，則此燈亮並切斷電源。

低鹽水警報燈：鹽水預熱槽之水位低於下限，則此燈亮，並切斷作業系統。

結束指示燈：計時設定所需時間終了，此燈亮並自動停機。

左方低水位警報燈：加熱槽之水位低於下限，則此燈亮並切斷電源。

右方低水位警報燈：飽和桶之水位低於下限，則此燈亮，並切斷作業系統。

叁：安裝須知及注意事項

- 電源220V   單相15A

- 機器放置位置後面離牆約50cm左右兩側則留維修之空間。

- 機器外線為總電源線2.5mm2電源線之前，請再加裝一隻無熔絲開關或閘刀開關（約16-25A）(圖B2)。

黑色線為空壓機電源，請接於空壓機開關上。（圖B1）

空壓管請接於空壓機前方入氣閥。（圖B3）。

- 排水管可用PVC1/2“硬管排放，須注意水管應往下。

排氣管需用硬管PVC21/2“硬管，沿伸至室外排放，須注意排氣管之安裝，可由機器平行向下。

- 機器之安裝位置，請避免陽光直照射，以免影響測試之條件。

- 機器之安裝位置，應儘量勿靠近其他電器設備、精密儀器或易燃物品，以免危險。

- 本機器為PVC塑膠製成，請勿用力碰撞，以免破裂，使用溫度請勿超出試驗標準範圍，以免因過熱而變形。

肆：操作說明

- 請先將電源線，空壓管道連接接至機台後方。

- 將入水管接至入水口，本機有自動加水裝置，故須接入水管，否則無法正常動作，如無自來水管請用手動加水裝置操作。

★注意將實驗上蓋蓋上並小心輕放以免破損。

- 排水管及排氣管連接完成，如前頁所示。

- 將密封水槽加水至墊板位置，調配試驗溶液。

- 調製方法：將9.5公升純淨蒸餾水，測試其PH值是否在

6.5至7.2之間。

- PH值如大於7.2 則加入少許冰醋酸。

- PH值如小於6.5則加入少許氫氧化鈉。

（以上b、c一般使用純水並不需要量測）

d)   加入500g氯化鈉（NaCl）.攪拌均勻。

5．  將鹽水倒入鹽液補充瓶，即自動填充鹽水進入試驗室

內預熱槽，使藥水流至鹽水預熱槽，經濟型15公升，標準型30公升。

- 濕球杯加水，濕球溫度計覆著紗布，紗布末端置於濕球杯內。

- 放置試片或試樣於置物架上。

- 擺設角度依所需標準規定擺設，如標準試片試130×70（mm）可用15度30度斜置。

- 設定試驗溫度

★依所需標準設定（按鍵“∨”為減少，按鍵“△”為增加）

A． 鹽水試驗：試驗室溫度      35℃

飽和空氣桶溫度  47℃

B． 腐蝕試驗：試驗室溫度      50℃

飽和空氣桶溫度  63℃

- 設定試驗時間：  0.1S-9999HR

（H:時      M:分      S:秒         按鍵”＋”為增加    按鍵“－”為減少）(請參照計時器操作說書)

- 按下電源操作按键，先行預溫，到達至設定溫度。

11．按下噴霧按鍵

A．將空壓機前方之出氣閥打開，壓力調整為2kg/cm2一次壓力。

B．將調壓閥調至1kg/cm2之壓力，其壓力可由壓力錶得之（順時針增加，逆時針減少）二次壓力。

12．按下計時按鍵，依所設定時間計時。

13．試驗完畢，依順序將開關關閉。

14．試驗中如有異常之現象，請參照功能異常判斷表處理。

伍：故障指示

A.超溫指示燈：左右兩方皆有超溫指示燈（左方為試驗室，右方為飽和桶）。當超溫燈亮起，有下列三種情況。

    - 安全溫度控制器警報裝置設定錯誤

    - 檢查溫度設定是否過低,請重新設定

    - 如超溫指示燈持續亮時,通知本公司處理

B.低水位指示燈：此燈亮時，將切斷操作電源，此時應在試驗室或飽和桶內自動加水直至低水位燈熄滅為止(檢查入水口水源是否打開)。

C.結束指示燈：此燈亮時，表示試驗時間至此結束。

陆：功能異常判斷及處理

| 狀 況 | 原 因 | 處 理 |
| --- | --- | --- |
| 試驗室無法上升到所設定之溫度 | 1．試驗室溫度控制器溫度設定過低 2．試驗室安全保護開關設定過低 3．加熱系統故障 4．電磁繼電器故障 5．控制器故障 | 1．將溫度控制器設定於所需溫度 2．將安全保護開關設定於所需溫度 3．通知本公司 4．通知本公司 5．通知本公司 |
| 飽和桶溫度無法上升到所設定溫度 | - 飽和桶溫度控制器過低 - 飽和桶安全保護開關設定過低 - 加熱系統故障 - 電磁繼電器故障 - 控制器故障 | - 將溫度控制器設定於所需溫度 - 將安全保護開關設定於所需溫度 - 通知本公司 - 通知本公司 - 通知本公司 |
| 噴霧量不足 | - 噴霧調節器放置過低 - 預熱槽內之玻璃过滤器阻塞 - 壓力設定過低 | - 將噴霧調節器調高 - 將玻璃过滤器清洗乾淨 - 將調壓閥調至1kg/cm2之壓力，空壓機上標有一調壓閥調整至2kg/cm2之壓力 |

| 狀 況 | 原 因 | 處 理 |
| --- | --- | --- |
| 無法噴霧時 PS:噴嘴之空氣管與吸水管之裝置方法 （--型管為吸水管， L型為空氣管） | - 空氣壓縮機沒有運轉 - 空氣壓縮機出口之總開關沒有打開 - 電磁閥故障 - 壓力錶故障或壓力過低 - 電磁接觸器故障 - 噴嘴阻塞 | - 將空壓機按鍵打開 - 將空壓機總開關打開 - 通知本公司 - 通知本公司 - 通知本公司 - 將噴嘴拆下清洗 （請小心拆裝） |
| 水位不足警報燈亮時 | 表示水位過低 | 檢查入水口源是否有水源進入 |
| 有正常噴霧而空壓機沒有運轉 | 空壓機本身有自保之功能 | 照常使用 |
| 打開電源後無法運轉 | 加溫水槽內水位太低時將會切斷操作之電源 | 將加溫水槽之水位加至正常狀況即可 |
| 當溫度控制器顯示EEE | - 溫度控制器故障 - 感溫棒故障 | - 通知本公司處理 - 通知本公司處理 |
| 噴霧量過高時 | - 噴霧調節器放置過高 - 玻璃噴嘴經長期使用，噴嘴口徑過大 | - 噴霧調節器調低 - 更換新的玻璃噴嘴 |

柒：維護事項

- 試驗期間如超過1個月，請將加熱水槽內的水更換。

- 試驗用之鹽液如超過一星期未使用，請勿再使用，以免影响测验

之品質。

3．   如離下次試驗時間間隔較長，請於此次試驗完畢後清洗實验室

內部，並將加熱水槽內之水排放。

※加熱水槽內之水排放---------------打開排水閥。

隔絕水槽內之水排放---------------將中間矽膠塞拔起。

預熱水槽內之水排放---------------將内部矽膠塞拔起。

4．   爲確保測試品質之標準，每用2000小時之內，請定期更換玻璃噴嘴。

計時器操作說明

- 外型說明

1、電源指示PW           9、.功能指示:TRANGE延時範圍UP加計時,DOWN

2、.控制信號指示SIG         減計時,IN輸入OUT輸出  MODE模式

3、重定信號指示RST      10、延時指示RUN

4、暫停信號指示GT        11、設定鍵

5、.鍵保護信號指示K/P     12、顯示鍵:從設定狀態返回

6、繼電器吸合指示OUT     13、模式鍵:各種工作模式及地範圍設定鍵

7、計時值                  14、面板複位鍵

8、.設定值                 15、系統複位

- 設定流程圖

待機狀態

MODE

設定狀態

MODE

MODE

延時範圍設定

加減計時模式設定

工作模式設定

DISPLAY

MODE

MODE

MODE

鍵保護設定

輸出設定

| 設定方法 1． T．RANGE | *按1-4任意鍵改變範圍；h(小時),m(分鐘),s(秒). |
| --- | --- |
| 2． UP/DOWN | U—正計時 D—倒計時 *按1-4任意鍵選擇模式 |
| 3． OUT MODE | - A-1、A-2、 A-3、b、b-1、d、E、F *按1-4任意鍵選擇模式（请选择A3模式）。 |
| 4． OUT | 按4鍵切換HOLD與延時 在延時設定時按1.2.3鍵設定輸出延時時間(0.1S~99.9S)可調 1鍵爲1位數(0.1s的位數)样 2鍵爲2位數(1s的位數) 3鍵爲3位數(10s的位數) *D E F 模式無輸出延時. |
| 5． K/P | KP1—KP2—KP3—KP4 KP1鎖定MODE鍵 KP2鎖定MODE RESET鍵 KP3鎖定MODE 1 2 3 4 鍵 KP4鎖定MODE 1 2 3 4 RESET鍵 *按1~4任意鍵選擇模式 |

延時範圍

MODE

正/倒計時

輸出模式

MODE

MODE

MODE

輸出延時

MODE

鍵保護

①在設定狀態：當顯示出現所的模式後按MODE鍵即可選擇並進入下一步

在任意一步按DISPLAY即可結束設定

②按MODE鍵可對設定內容進行檢查。

産 品 保 修 卡

客  戶：                              保 修 範 圍 ：

| 保修時間：2010 年 6月 21日至 02年 6月 21日 （一）本保修卡保修12個月，如因品質不良，或製造之故障，可免費修理（消耗不在免費範圍內）。 GX~150型鹽霧試驗機保修紀錄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品名 | 規格 | 數量 | 維修日期 |

（二）遇下列情形時酌收成本材料費。

1、由於天災地變而損毀；

2、由於使用者之過失或操作錯誤以致故障；

3、未按規定使用電源電壓導致損壞；

4、自行拆修以致損壞；

5、借給他人使用以致故障

6、自行改裝以致故障；

7、轉移或運送不慎而以致故障；

8、遠端地區之服務；

注：每次服務時請提示紀錄卡，如該卡遺失，          (三) 如有故障请依书面联络函传真我公司,并电话确    保修期以送貨之日起計時。                               认，我方将迅速为你服务。

飞凌仪器有限公司

電話：0769-87932310

传真：0769-82012846

産品檢驗合格證

檢 驗 项 目：

品    名： GX-150型鹽霧試驗機

| 項 目 | 標 准 值 | 實 測 值 | 結果判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壓力錶(kgf／cm2) | 1.00±0.01 | 1.00±0.01 | 合 格 |
| 噴霧量ml／80cm2／h | 1.0~2.0 | 1.2 | 合 格 |
| 壓力桶溫度（℃） | 47±1 | 47±1 | 合 格 |
| 試驗室溫度（℃） | 35±1 | 35±1 | 合 格 |

檢驗說明:

本次檢驗/效准的技術依據：GB/T5170.2-96 電工電子産品環境試驗  設備基本參數檢定方法 溫度試驗設備。

檢驗員：０１８號

檢驗日期： 2010 年 6月 15日