全自动插拔力试验机FL-8648-1200S

产品详细资料：

1.本机器适用于各种连接器之插入力及拔出力测试，提供各种连接器专用夹治具及搭配专用自动求心装置，将可得到完全准确之插拔力试验。

2.搭配动态阻抗测试系统，可在测试插拔力同时测试动态阻抗并绘制「荷重-行程-阻抗曲线图」。

3.解决各种连接器测试的夹具问题，及测试时公母连接器能自动对准，不会有吃单边问题。

4. WINDOWS系统中文版；软件（中文简体，中文繁体，英文）。

5.且所有数据皆可储存(试验条件、插拔行程曲线图、寿命曲线图、检查报表…等)。

测试项目：

1.连接器单孔插拔试验

2.连接器整排插拔试验

3.连接器插拔寿命试验

4.连接器单Pin与塑胶保持力试验

5.连接器退Pin试验

6.连接器正向力测试（Normal Force）

7.各种压缩，拉伸破坏强度试验

8.端子耐荷重试验

9.端子或连接器阻抗

机器特点：

1. 测试条件皆可由电脑设定，并可储存。由下拉式选单勾选设定、或直接输入数据。（含试验类别、测定运动方向、荷重测定范围、行程测定范围、行程原点位置、行程原点检出、测定速度、测定总次数、暂停时间、每次等候位置、空压次数）。

2. 可储存及列印图形（荷重-行程曲线图、荷重衰减寿命曲线图、波形图重叠、检验报表）。

3. 荷重元超负载之保护功能，可确保荷重元不致损坏。

4. 同时显示荷重-行程曲线图及寿命曲线图。

5. 自动荷重零点检出，并可设定原点检出荷重值。

6. 曲线图选样对比功能。

7. 荷重单位显示N、lb、gf、kgf可自由切换。

8. 可同时搭配数个荷重元。（2kgf、5kgf、20kgf、50kgf（选购）　荷重元产地：台湾

9. 机台采用钢性结构设计搭配伺服马达，长时间使用下能确保精度，适合一般引张、压缩测试、及插拔力寿命测试。

10.超规格值停止。（于寿命测试时，测试数据超出设定之上下限规格值机器自动停止）。

11.测定项目：最大荷重值、峰值、谷值、行程之荷重值、荷重之行程值、插入点电阻值、荷重或行程之电阻值。

12.自集成微欧姆测试模块，无需另购微欧姆测试仪，便可测量毫欧级电阻值。

13.检验报表抬头内容可随时修改（中英文皆可）

14.检验报表可转档到EXCEL做编辑

15.曲线图报表，文字报表可由客户指定抬头及LOGO.

16.软件自主开发，可以按客户要求做修改.

主要技术参数：

型       号：FL-8648-1220S

测定最大荷重：50kg、20kg、5kg、2kg(任选一个）

驱动马 达：伺服马达　（日本）

传动结 构：滚珠丝杆

X、Y 轴行程：0~75mm

测试速 度：0~187mm/min

最大测试高度：150mm

尺       寸：400mmX300mmX1050mm

重 量（约）：65Kg

电       源：AC 220V