便携式多参数测定仪 CHM-8C型

技术指标

1.通道数：8个

2.波长：420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范围中任意8种波长。

3.波长精度：中心波长±1nm

4.测量参数：CODMn、CODCr、氨氮、总磷、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐等35个参数，客户可根据需要定制所测参数。

5.光学稳定性：吸光度在20min内的漂移小于0.002A

6.主机尺寸：80mm×230mm×55mm

7.重量：4kg

仪器特点

1. 冷光源、窄带干涉光学系统，光学稳定性好。

2.测量样品时波长自动选择，无需调校。

3.仪器光学部分经严格控制，确保其高性能。

4.配有16mm管、25mm管适配器，可兼顾不同的应用。

5. 具USB端口，可以联接电脑进行记录读取或将存储数据打印出来。

6. LCD大屏液晶显示，操作方便直观。

7. 主机机壳采用模压ABS材料，IP65设计，防水防尘性能好。

可选择以下测试项目

| 测试项目 |
| --- |
| 序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 |
| 1 | COD(铬法，低量程） | 5--100 | mg/L | 5mg/L |
| 2 | COD(铬法，中量程) | 100--1200 | mg/L | 5% |
| 3 | COD(铬法，高量程） | 1000-2000 | mg/L | 5% |
| 4 | COD(锰法，低量程） | 0.00-5.00 | mg/L | 0.2mg/L |
| 5 | COD(锰法，高量程） | 4.00-10.00 | mg/L | 5% |
| 6 | 氨氮（低量程） | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
| 7 | 氨氮（高量程） | 10.0-25.0 | mg/L | 5% |
| 8 | 总磷（低量程） | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
| 9 | 总磷（高量程） | 5.0--25.0 | mg/L | 5% |
| 10 | 总氮（低量程） | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
| 11 | 总氮（高量程） | 10.0-100.0 | mg/L | 5% |
| 12 | 余氯（低量程） | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 13 | 余氯（高量程） | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
| 14 | 总氯（低量程） | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 15 | 总氯（高量程） | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
| 16 | 二氧化氯（低量程） | 0.05-5.00 | mg/L | 0.2或5% |
| 17 | 二氧化氯（高量程） | 5.00-25.00 | mg/L | 5% |
| 18 | 高锰酸盐指数 | 0.25-10.0 | mg/L | 5% |
| 19 | 硫酸盐 | 8-100 | mg/L | 5% |
| 20 | 硝酸盐氮（低量程） | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 21 | 硝酸盐氮（高量程） | 0.20-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
| 22 | 磷酸盐（低量程） | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
| 23 | 磷酸盐（高量程） | 5.0-25.0 | mg/L | 5% |
| 24 | 亚硝酸盐氮（低） | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或5% |
| 25 | 亚硝酸盐氮（高） | 0.50-5.00 | mg/L | 5% |
| 26 | 硫化物(低量程） | 0.005-1.000 | mg/L | 5%（F.S) |
| 27 | 硫化物(高量程） | 0.50-3.00 | mg/L | 5%（F.S) |
| 28 | 氟化物 | 0.05-1.80 | mg/L | 5%(F.S） |
| 29 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 30 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 31 | 挥发酚 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 31 | 甲醛 | 0.05-3.20 | mg/L | 5%(F.S) |
| 32 | 联氨 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 33 | 苯胺类化合物 | 0.03-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 34 | 硝基苯 | 0.1-100 | mg/L | 0.5或5% |
| 35 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 36 | 总硬度 | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 37 | 总碱度 | 0-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
| 38 | 氯离子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 39 | 铜 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 40 | 锌 | 0.2-3.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 41 | 镍 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%（F.S) |
| 42 | 铁 | 0.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 43 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 44 | 镉 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 45 | 锰 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 46 | 铬 | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 47 | 铝 | 0.01-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 48 | 银 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 49 | 钼 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 50 | 砷 | 0.0004-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
| 51 | 锑 | 0.05-1.20 | mg/L | 5%(F.S) |
| 52 | 铍 | 0.001-0.028 | mg/L | 5%(F.S) |
| 53 | 硼 | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 54 | 钡 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 55 | 汞 | 0.002-0.04 | mg/L | 5%(F.S) |
| 56 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 57 | 色度(低量程） | 0-50 | PCU | 5%(F.S) |
| 58 | 色度(高量程） | 40-100 | PCU | 5% |