HY603型声校准器使用说明书

1  概述

声级测量仪器在每次测量前都应进行精确的校准,我厂引进英国CIRRUS公司技术生产的HY603型声校准器,为声级计和其它声级测量仪器提供了一种精确而经济的现场校准仪器.

HY603型声校准器符合IEC60942《声校准器》对2级声校准器的要求,它适用于直径为23.77mm和12.7mm的传声器.

HY603采用了坚固而简洁的外形设计,采用集成电路构成稳定而可靠的振荡器,具有电池寿命长、精度高等优点.

HY603可产生94db和114db两个输出声级,除可进行整机灵敏度校准外,还可大致地检查仪器的系统线性和量程转换器误差,这有助于发现仪器的故障和缺陷.

HY603输出声级的频率为1000Hz,因而可在A、B、C、D或线性频率计权上进行校准.

2   工作原理

HY603型声校准器主要由电子振荡器和电声换能器两部分组成,电子振荡器部分包括振荡电路、比较电路和缓冲器,电声换能器则是一个具有高稳定度的磁电式扬声器,原理性方框图见图1.

HY603型声校准器原理性方框图

正弦信号发生器产生的正弦信号经声级开关和缓冲器送至电声换能器,从而在耦合腔中产生声压信号；比较器将正弦信号发生器的输出与基准电压进行比较,并反馈控制正弦信号发生器的输出电压,以保持电声换能器驱动电压的稳定.

电源指示器驱动一个发光二极管LED,以指示电压是否足以保持声校准器精确地工作.

HY603型声校准器具有前后两个耦合腔,前耦合腔的耦合尺寸为23.77mm,适应于1英寸传声器的校准.它可配用不同的适配器以适应各种传声器的校准.HY603配有一个耦合尺寸为13.2mm的适配器,用于1/2英寸传声器的校准.与前耦合腔相通的后耦合腔为一个亥姆霍兹谐振腔,它具有较大的等效容积,以保证在校准不同尺寸传声器时的声压稳定.

3   主要技术指标

精度等级           IEC60942   2级

标称声压级         94db（1Pa）和114db（3.16Pa）

声压级精度         ±0.3db（参考条件为20℃、101.3kPa、65%RH）

声压级稳定度       ±0.1dB（用F时间计权测量20s）

频    率           1000Hz±2%

频率稳定度         ±0.5%（用2s的时窗在20s内测量）

总谐波失真         不大于3%

工作温度           -10至+50℃

存贮温度           -20至+70℃

耦合腔直径        1英寸（23.77mm）

可用适配器        1/2英寸（12.7mm）

等效体积          280mI

电    池          6F22型9V叠层电I池2节

工作电压          最大电流4mA

电池指示器        绿色发光二级管（电池电压充足时亮）

重     量         250g

外形尺寸          48×138mm

- 环境影响

4.1 温度影响

HY603的工作温度范围为－10℃至＋50℃,至少在＋5℃至＋35℃的温度范围内满足所规定的性能,典型地为0℃至＋40℃,在－10℃至＋50℃的范围内满足2级声校准器的性能要求.

4.2 气压影响

气压的变化将对声压级产生影响,因此需要进行气压修正.

修正曲线见图2.

图2  声校准气压修正曲线

4.3湿度影响

HY603的工作湿度范围为30至80%RH.但在0至90%RH的湿度范围内也可短时间地工作,而不会带来明显的误差.

- 使用方法及注意事项

5.1 各控制器件的作用

HY603型声校准器的面板图见图3.各控制器件的作用如下：

图3  HY603型声校准器面板图

电源/声级开关：二刀三位开关,电源开关/声级选择开关.

电源电压指示器：绿色发光二极管,电源电压正常时点亮.

5.2更换电池的方法

当电源电压低于规定值时,发光二极管将不亮或光线暗淡,此时需要更换电池,方法如下：

a  将电源/声级开关置于“OFF（关）”；

b  逆时针方向旋下端盖,取出面板组件；

c  取出6F22型电池2节,注意不要拉断引线；

d  装上新电池,顺序装上面板组件、端盖.

5.3  使用方法

a  接通被校仪器电源,并将其量程开关置于90dB或100dB,按规定时间预热；

b  将适合于被校仪器的适配器装入HY603型声校准器前腔,然后将被校仪器的传声器推进耦合腔,使其与校准器配合良好；

c  将校准器电源/声级开关置于“94”或“114”DB,此时电源电压指示器亮；

d  被校仪器趋于稳定后,其指示值为94或114dB,否则,应调整被校仪器的灵敏度调节电位器；

e  如被校仪器使用的是声场型传声器（声级计一般都是使用声场型传声器）,应进行声压级修正,对1英寸自由场传声器的修正值为－0.4dB（即校准的有效声压级为93.6dB或103.6dB）,对1/2英寸传声器的修正值为－0.2 dB（即有效声压级为93.8 dB或103.8dB）；

f  关断声校准器的电源,小心地取下校准器.

- 仪器的成套性

HY603型声校准器         1只

1/2英寸适配器            1只

6F22型电池               2只

使用说明书                1份

合格证明书                1份

木盒                      1只