UVTest紫外冷凝老化试验箱

美国Atlas紫外线老化试验箱 型号：UV-TEST (带喷淋装置)

一．主要功能:

可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件，通过重现这些条件，合并成一个循环，并让它自动执行完成循环次数。这就是紫外线老化试验箱的工作原理。

在此过程中，UV-TEST可对灯管幅照度、黑板温度、水槽温度、喷淋状态进行自动监控。

符合国际测试标准：ASTM D4329、D499、D4587、D5208、G154、G53。

IS0 4892-3、ISO 11507；EN534；EN 1062-4,  BS 2782；JIS D0205；SAE J2020

以及GB 所有现行紫外线老化实验标准

二．分项介绍

1．光源：8支额定功率为40瓦的紫外线荧光灯管，分布在机器的两面，每面各4支。有UVA340和UVB313供用户选择配置，UVA340灯管的发光光谱能量主要集中在340nm波长处，UVB313灯管的发光光谱能量主要集中在313nm波长附近。灯管使用寿命可在1000小时以上，具体情况要看辐照度的设定高低而定.

2． 中央控制器：集成化的大容量可编程控制器，西门子高清晰度触摸屏显示器，在一个屏幕上实现人机对话和所有参数（辐照强度、明暗周期、试验时间、黑板温度等）\程序的设置与输出，菜单式可编程控制和调用，其中4个标准老化程序程序出厂时已预设（用户可修改），2个供用户自编，试验结束后有声音提示。

特点：已彻底改变了原来的多窗口、分散型参数设置和控制的低级控制方式，进步为中央集成式控制方式。另外，机器还提供了人工控制功能，用于机器校准和调试。

3． 辐照度监控（用于313nm和340nm灯管）：定量闭环控制，采用SmartLightTM辐照监控装置，有4个光照强度传感器，每个传感器分别监测二根灯管，并通过单独的电路闭环控制灯管输出恒定，控制更精确，提高了辐照强度的均匀度，延长了灯管的使用时间，节省成本。

辐照度设定范围：最高1.35 W/m2（UVA）；1.10 W/m2(UVB)，实际取决于灯管的情况。

辐照度均匀度：≤4%（在样品表面处）

当辐照强度无法维持在设定值，机器会报警提示更换何处的两根灯管。

特点：4个光照强度传感器均装载于试验箱体的外部，只有传感器前端伸入试验箱内，通过其前端的特别玻璃光通道检测光强，良好的密封性能使整个传感器的电路部分不受箱体内温度、湿度及喷淋水等恶劣环境的影响，保证了测试过程的稳定性和可重复性。

4． 黑板温度监控：UV-TEST采用标准的黑板温度传感器（Pt-100），精确控制测试过程的样品表面温度。

黑板温度设定范围: BPT 40-110℃;BST 40-120℃，但机器内部的温度保护装置的实际最高限温为93℃±10%。

黑板温度控制精度: ±2℃，黑板温度传感器为易耗品，需要经常擦拭，其表面漆材在一定时间后可能会剥落，影响控制精度，所以如发觉颜色有明显变化时需更换，具体时间视使用情况而定，一般为二年左右。

5． 水槽温度监控：在循环测试过程中,有一个测试段是黑暗凝露过程，它需要箱体内能产生较高温度的饱和水蒸气，当水蒸气遇到相对较冷的样板表面时,会在样板表面凝结露水。

水槽位于箱体下部,内置电加热器。

水槽温度控制范围：30-60℃

6． 喷淋状态监控：机器配置了喷淋装置，喷淋装置模拟下雨时的温度剧变和雨水侵蚀，共有12个喷嘴，喷洒均匀；在什么时候下，下多长时间都由客户在老化程序中时自由设置。

用户需提供有压力的去离子水。

7． 安全防护装置：

(1) 双重防护门锁(硬件与软件)：如果灯管在亮时，箱体的门一旦被打开，机器将自动切断灯管供电，并自动进入平衡状态冷却2分钟，以免人体受到伤害，安全门锁符合IEC047-5-1安全保护要求。

(2) 箱内温度超温保护：当箱内温度超过93℃±10%时，机器会自动切断灯管和加热器的电源供应，并进入平衡状态冷却2分钟。

(3) 水槽低水位报警，防止加热器空焚。.

(4) 辐照度传感器安装位置如果不到位，机器会发出警示声提醒。

(5) 程序执行完毕，机器会进入平衡状态冷却2分钟，然后会发出提示音。

8． 标准样品夹：

随机配有23个（75x300mm/个）或15个（100x300mm/个）标准样品夹，样品的最大厚度可达20 mm，用户在定货时需选择。样品夹可直接装载，不需要样品架。另外，机器开门为下拉式，方便用户在门上端摆放样品夹。

9． 校准：

(1)。辐照强度校准：在启动校准界面和系统稳定后，利用一个自带数字显示的标准辐照传感器测量辐照强度，再将准确读数输入中央控制器，来逐个校正原来的4个辐照传感器。校验周期为每4000小时或灯管更换后。

特点：标准辐照传感器自带数字显示，而不借用机器内部的显示控制回路，这样可避免因其电路漂移所带来的影响。

(2)。黑板温度传感器校准：利用连接标准的校准电阻，来校正整个温度回路。校验周期为6个月。

(3)。水温传感器校准：同上。校验周期为6个月。

(4)。喷淋均匀性调节：利用控制器的人工控制功能，在开门状态下观察喷淋状况，从而加以调节或更换喷头。调整周期为每年。

10．整机概况：

尺寸:  高1550mm, 长1350mm, 宽510mm

重量:  136kg

11．UV-TEST主机要求工作环境条件：

电源： 220V±5%，单相三线，50Hz，8A，要求10A慢熔保险丝。

环境：20~30℃（ASTM G53推荐），0~80%RH，通风良好，室内环境清洁。

工作占地：234 x 353cm (含人员工作空间)

纯水：去离子水压力193Kpa左右，18.5℃，流量7升/分钟，要求总不溶物含量<10ppm。

排水：主机附近的地板上需要有排水沟。

紫外线老化试验箱  冷凝老化试验箱 紫外加速老化试验箱 氙灯耐气候试验 氙灯老化测试仪 氙灯老化试验机 紫外老化机、氙灯老化机 阿特拉斯老化试验 氙弧灯环境老化箱 日晒色牢度测试系统 水冷式氙灯老化仪 风冷式氙灯老化仪 气冷式氙灯老化仪老化试验机 亚太拉斯 atlas 冷热冲击试验箱 高低温湿热试验机 紫外光试验箱 步入式烘房 盐雾腐蚀试验箱 试验箱 高低温试验机 臭氧老化箱  经济性老化试验箱

标准：AATCC TM16，AATCC TM16E-1998， AATCC TM169，ASTM D2565，ASTM D6695，ASTM E1596，ASTM G151，ASTM G155，FORD FLTM B0 116-01，GME 60292，GB/T1865，GB/T8427，GB/T13492，GB/T16422.2，GMW 3414TM，GMW14162，ISO 105-B02，ISO 105-B04，ISO105-B06，ISO3917，ISO4892-1，ISO4892-2，ISO11341，ISO12040，JASO M346，Marks & Spencer C9，Marks & Spencer C9A，MIL STD 810G（方法505.5），Peugot/Citroen D27 1389，Renault D47 1431，SAE J1885，SAE J1960，SAE J2412，SAE J2527，VDA 621-429，VDA 621-430，VDA75202，VW PV1303，VW PV1306，VW PV3929，VW PV3930