高性价比COD测定仪 QCOD-2M

技术指标

1.   测量范围：5～2000mg/L（超过稀释测定）

2.   示值误差：≤±5 %

3.   重复性  ：≤3%

4.   抗氯干扰：≤2000mg/L

5.   温控系统：室温~180℃可设定，消解温度为165℃。

6.   控温精度：±0.5℃

7.   控温时间：1~999min可调

8.   消解时间： 15min

9.   光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

10. 批处理量：16个水样

11.  外形尺寸：COD测定仪 340mm×250mm×130mm

消解仪（DIS-16型）216mm×320mm×146mm

12.  重量：  主机4kg   消解仪6kg

13.  功耗：  ＜500W

14.  正常使用条件：

⑴ 环境温度:5～40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%

⑶ 供电电源: AC(220±22)V；（50±0.5）Hz

⑷ 无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。

仪器特点

1.   按照最新的“中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T399-2007”设计，高、低量程用不同波长测定，使低量程测定精度更高。

2.   用进口高性能、长寿命光源，配以高稳定性光学系统，使仪器重复性更高。

3.   消解仪温度PID自动控温、计时，精度高。

4.    操作简单省时。消解比色不需换管。

5.    消解温度和时间可无级设定，以用于其它用途。

6.    可各保存标准曲线10条及999个测定值，断电不丢失。

7.    LCD大屏液晶中文显示，操作方便直观。

8.    具有出厂工作曲线恢复功能。

9.    具有打印功能：可对测试的记录立即打印或查询记录打印。

10.  USB接口，可连接电脑。

配制清单

主机1台、消解仪1台、消解比色管30支，试管架1个，COD、氨氮及总磷各1套试剂，消解防护罩1个，使用说明书1份，产品合格证1份及保修卡1份。