浙江华邦：

企业通过ISO9001质量体系认证

本产品质量由中国人民保险公司承保

浙江华邦电力仪表有限公司

地址：浙江温州北白象龙河路75号

电话：0577--62988111

电话：0577--62981658

邮编：325603

HUABANG®

DDS228单相电子式电能表

浙制00000254号

使

用

说

明

书

浙 江 华 邦 电 力 仪 表 有 限 公 司

一、概述

DDS228单相电子式电能表(下称电能表)采用美国ADI 公司的单相电能计量芯片ADE7755和先进的SMT及波峰焊接工艺，根据用户实际用电状况所设计、制造的新型电能表。本电能表符合GB/T17215.321-2008《1级和2级静止式交流有功电能表》及IEC1036-1996国际标准的全部技术要求。具有良好的抗电磁干扰、低自耗节电、高精度、防窃电、高过载、长寿命的特点。

二、规格和主要技术参数

1、型号规格

| 型 号 | 准确度 等 级 | 参比电压 Un | 额定电流 Ib | 仪表常数 imp/kWh | 显示方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DDS228 | 1级 或2级 | 220VAC 50/60Hz | 2.5(10)A | 6400 | LCD显示 或计度器 显示 |
|  |  |  | 5(20)A | 3200 |  |
|  |  |  | 10(40)A | 1600 |  |
|  |  |  | 20(80)A | 800 |  |

2、基本误差限

| 负载电流 | 功率因素COSφ | 基本误差限(%) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 |
| 0.05Ib | 1.0 | ±1.5 | ±2.5 |
| 0.1Ib-Imax | 1.0 | ±1.0 | ±2.0 |
| 0.1Ib | 0.5(感性) 0.8(容性) | ±1.5 | ±2.5 |
| 0.2Ib-Imax | 0.5(感性) 0.8(容性) | ±1.0 | ±2.0 |

注：Ib标定电流，Imax最大电流。

3、起动

在参比电压，参比频率及COSφ=1.0的条件下，负载电流为0.004Ib(1级)电能表应能连续计量电量。

4、潜动

电压回路加额定电压的115%，电流线路中无电流时，在规定时间内仪表的测试输出不应产生多于一个的脉冲。

5、电压范围

正常工作电压：0.9Un-1.15Un

极限工作电压：0.75-1.2Un

6、功耗

电压线路功耗：≦1W和4VA

电流线路功耗：≦1VA

4.7气侯条件

正常工作温度：  -35℃～+60℃

极限工作温度：  -40℃～+70℃

存贮和运输温度：-25℃～+70℃

三、主要结构及工作原理

1、工作原理框图

2、工作原理

电能表由分压器取得电压采样信号，分流器取得电流采样信号，经乘法器得到电压电流乘积信号，再经频率变换产生一个频率与电压电流乘积成正比的计数脉冲，通过分频，驱动计度器计量电能。

四、安装与使用

- 电能表在出厂前经检验合格并加盖铅封，即可安装使用。电能表应安装在室内或户外表箱内，安装表的底座应固定在坚固、耐火的墙壁上，建议安装高度1.8 米，使用环境为-35～+60℃,相对湿度不超过85%，空气中应无腐蚀气体。

- 外形和安装尺寸图：

- 电能表应按接线图接线，①、②、③、④接线端最好用铜线或铜接线引入，5、6端为脉冲信号输出端。

- 接线图

五、保证期限

电表自出厂日期起18个月内，如用户遵守本说明书规定要求，并在制造厂铅封完整的情况下，发现电表不符合技术要求时，制造厂给于免费修理或更换。

# Text boxes

比 较 器

A/D转换

电流采样Ia

计度器

V/F转换

数字乘法器

电压采样

A/D转换