DF500烟尘监测仪

适用范围

DF500烟尘监测仪可用于各种污染排放源的颗粒污染物浓度实时连续测量,可配套烟气监测系统,也可单独一台或几台连接成一套烟尘监测网络,共用一个前台。 仪器可适用于电厂,钢厂,水泥厂等烟尘监测,也可用于除尘设备及其它粉体工程的过程控制.

技术特点

- 采用激光背散射原理,不怕烟道的机械振动及烟气温度不均造成的折射率不均造成的光束摆动.

- 单端安装,无需光路对中.

- 仪器设计贯彻“无工具”现场安装的思路，最大限度地降低现场安装的复杂度，仪器及防雨系统的安装仅电器连接需要一支螺丝刀，不必带连接螺栓、螺母，10分钟内即可完成安装，最大限度地减少由于现场安装调试带来的诸多问题.

- 采用标准4-20mA工业标准电流输出,连接方便.

- 仪器整体功耗非常小,大约5w左右.

- 一般标准设置参数可适用于烟道壁厚小于400，烟道直径大于仪器名牌标示,在特殊的要求条件下测量区大小可以订制. 用户也可以在经维护人员的认可及指导下调整.

技术指标

- 尺寸、重量:    160×160×250mm  4Kg

- 环境要求:      温度：-40℃~65℃/相对湿度：0-100%  R. H.

- 测量误差:      ±2%FS

- 介质条件:      温度  最高800℃（烟道内温度）

- 信号输出:      4-20mA

- 最大输出负载:  500Ω

- 灵敏度:        2mg/m3

- 测量范围:      最小0-100mg/m3/最大0-10g/m3

- 可测量空间大小: 0.6-15m

- 功耗:          3 W

- 供电:          DC 16-24V±10%

系统原理及构成

电流

环路

Chuan 传感器

传感器

接收镜头  光栏

光源

排放源

预处理

及功率

控  制

调制

放大

解调

V/I转换

光学部分包括激光光源及功率控制、光电传感、散射光接收部分。激光器发出的650nm束以一个微小的角度射入排放源,激光束与烟尘粒子作用产生散射光,背向散射光通过接受系统进入传感器转变成电信号进行处理.电路部分实现光电转换、激光束的调制、信号放大、解调、光源的功率控制、V/I转换功能。校准器用于产生一稳定的光信号,对仪器进行零点及跨度校准.

法兰的固定焊接方向：