产品名称：G1010 氧气分析仪
产品编号：G1010G                         
产品型号：G1010
检测对象：氧气
仪表量程：0~100%
分 辨 率：0.01
G1010系列氧气分析仪都使用原电池作为主要元件，G1010系列氧气分析仪可以检测多种气体中从100%到0.1ppm的氧气含量。仪表由微处理器控制，提供优质多样功能。

G1010系列氧气分析仪多位自动换档LCD显示浓度和用户可以调节的参数。两个报警通道，用户可编程为high(高)、low(低)或off(关)，每路报警都提供一套断电转换触头，可以被设定为仪表量程范围内的任意浓度值。在定货时可以把模拟输出指定为可编程0 – 5V或4 – 20mA。可以提供几种不同类型的传感器，从而使分析仪可以在多种不同的应用环境中良好运行。这其中包括可在有高浓度微酸气体(如：CO2、H2S)存在的情况下使用的传感器。

G1010系列氧气分析仪也可提供远程传感器型的G1010，这样，控制/显示模块可以与传感器相隔数百米。依赖于它们相隔的距离以及要检测的浓度，传感器既可以与显示模块直接连接，也可以借助一个一体两线变送器来连接。

由于传感器属于欧洲标准EN50020规定的“简单仪器”类，因此远程传感器可以安装在危险区域。但是在传感器组件与控制/显示模块间必须安装一个合适的齐纳安全栅或原电池隔离装置。

从G1010衍生两种其它的分析仪：

台式G210是一种使用交流电供电的分析仪，它可以配置多种取样系统及部件，如泵、过滤器和流量控制阀。

壁挂式G610封装在防护等级为IP65的外壳内，可以安装在几乎所有的工业环境中。

G1010系列氧气分析仪应用：

空分厂

氮吹焊接

钢瓶气质量监测

食品包装和储存

吹扫气体监测

手套箱

工场空气监测

医学监测

G1010系列氧气分析仪技术参数

显示

多位LCD - 字符高度12.7mm

显示范围

E型 - 0.01% 到100.0%，适用于含有微酸气体(如：CO2、H2S等)的样气。

N型 - 100ppm 到50%

L型 - 0.1ppm 到25%

显示分辨率

浓度在10% - 100% 的分辨率为0.1%

浓度在0.50% - 9.99% 的分辨率为0.01%

浓度在500ppm - 4999ppm 的分辨率为10ppm

浓度在50ppm - 499ppm 的分辨率为1ppm

浓度在0ppm - 49.9ppm 的分辨率为　　　　 0.1ppm

稳定性

每月好于满量程的2%

电池寿命

E型 – 长达5年

N型和L型- 长达2年

样气流量

最佳流量100～300ml/min，最大可为1 l/min

样气温度

-5～+40℃(非凝集)

G1010系列氧气分析仪取样接口

入口和出口：适合外径为0.25″(6mm)的管的静态密封压缩接头

响应速度

T90—随传感器和浓度的不同而不同。

百分比级的，大约为3s；ppm级的，大约为20s(假定传感器已经被吹扫到所测气体的ppm浓度)。

模拟输出

0 - 5V或4 - 20mA(定货时指定)

模拟输出可被编程对应于如下范围：

E型：0 - 5%到0 - 100%

N型：0 - 50ppm到0 - 50%

L型：0 - 50ppm到0 - 10%

G1010TX的输出

TX型仪表的输出范围固定在如下范围的其中之一。

E型：0 - 100%、0 - 25%、0 - 5%

N型：0 - 100%、0 - 25%、0 - 5%、0 - 5000ppm、0 - 500ppm

L型：0 - 25%、0 - 5%、0 - 5000ppm、0 - 500ppm、0 - 50ppm

报警输出

两路报警，分别可设定为HIGH(高)、LOW(低)或OFF(关)

迟滞可设定为设定浓度的0～10%

断电转换触头：最大为容量为250V r.m.s.a.c、3A，最大功耗为60W，正常情况下处于通电状态。

环境温度

0～40℃(连接运行)

-5～+55℃(间断运行)

供电

50/60Hz、110/120 V或220/240V或24V dc

最大功耗4VA

外壳

防护等级为IP40的盘装玻璃纤维增强Noryl。可选防护等级为IP54的可锁透明门。

产品关键词：G1010系列氧气分析仪