EA-DEW在线湿度仪

生产厂家：英国梅赛尔

变送器特点：

  校准于-100～+20°C露点
  反应速度快可靠性好
  体积小巧，IP65保护级别（IP66可选）
  仅重150g
  工作电源12～28VDC
  线性4～20mA信号输出
  极性反向保护

在线湿度仪特点：

测量范围宽

操作简便

清晰的红色液晶显示

模拟和报警继电器输出

1/8 DIN面板安装

电缆长度至800m

Ea-dew 在线湿度仪的设计思想是能简单又可靠的对空气和气体的露点进行连续测量。灵巧的1/8 DIN面板安装或台式安装显示仪与Ea-dew变送器模块相连接。变送器是固定的安装在厂区或过程控制点，与显示仪最长距离可达1000米。湿度仪可提供模拟输出，再传输到图表记录仪或数据登录器和一个报警继电器，从前面板的接触开关可调节并提供输出控制。

Ea-dew在线湿度仪配有特别清晰和明亮的13 mm红色LED显示仪，这样，即使在厂区昏暗的灯光下，用户也能够测定工业过程的露点。密析尔还提供4~20 mA的模拟输出，用于连接到图标记录仪，数据登录器或者是计算机系统。因而，用户可以对露点随时间的趋势进行分析。另外，一个完全可调节的报警继电器允许用户在气体出错情况发生时启动外部的设备。

Ea-dew 在线湿度仪的结构设计非常精巧，采用标准的1/8DIN布局(96 x 48mm)和120mm的深度尺寸，就可以方便地安装在任何控制面板上。报警器设定按钮位于前面板，面板保护级别为IP54，传感器为IP65 (IP66 可选)。

技术参数：

变送器形式：密析尔先进的陶瓷湿度变送器
校验范围：-100～+20℃露点
电源：12～28 VDC
输出：4～20 mA电流源覆盖整个露点范围
互换性：变送器完全可互换
精度：±2℃露点
工作温度：-40～+60℃
温度系数：具有温度补偿
工作压力：30 MPa
流量：

安装在标准采样止块时：1～5 Nl/min；

安装方式为直接插入(80 µm烧结防护套)时：0～10 Nl/min
可溯源性指标：-75～+20℃露点溯源至NPL(英国)和NIST (美国)。 [对于露点<-75℃，则基础的冷镜露点湿度仪为直接参考标准]
环境保护：

标准连接器时为IP65 (NEMA 12)；

带模制连接器选件时为IP66(NEMA 4)
重量：0.15 kg
出错情况指示：  情况          输出
(出厂已编程)  变送器出错       23 mA
            低于露点范围       4 mA
            超出露点范围      20 mA