德国帕玛斯PAMAS SBSS型台式颗粒计数器

原理
SBSS型实验室用颗粒计数系统采用注射瓶式采样主要用于油液、聚合物溶液、胶状体溶液中固体颗粒污染度的测量，基于光阻塞原理设计制造单一式颗粒计数系统，由于使用专门制造的传感池并选择精密光学元件，能够保证高分辨率和准确性，通过传感器的每个颗粒都将被检测并根据颗粒大小进行计数，由于设置多达32个可以随意调节的颗粒尺寸通道，因此可以显示一个完整的颗粒数目和大小分布图。即使对于最苛刻的应用场合，仍然能够提供界于0.5-800微米之间不同尺寸范围使用的传感器，采用可编程处理器控制的分析程序能够进行多样品自动采样和报告数据。

适用样品
-- 标准颗粒污染控制（压力不超过10巴，粘度不大于400厘斯）
液压油
绝缘油和透平油
齿轮油和发动机油
水基液压油
灌输溶液
有机液体
灵敏度1微米（ISO 4402）
灵敏度4微米（ISO 11171）
-- 特殊用途颗粒污染控制（压力不超过30巴，粘度不大于20,000厘斯）
油液
聚合物溶液
胶状体系

颗粒计数器标定
SBSS型颗粒计数器是具有双重标定功能的单一式颗粒计数系统，可以根据ISO-11171以及ISO-4402经一次标定后使用，这样，ISO-4406三级代码可以打印成以下格式：
根据ISO-11171标定方法的4微米，6微米和14微米代码系统。
根据ISO-4402标定方法的2微米，5微米和15微米代码系统。

任意标准的分类功能
在传感器颗粒尺寸范围内，可以根据任何国家或国际标准（例如，ISO-4406，NAS1638，SAE749d，ASTM等）对颗粒数目和大小进行分类。

传感器标定
传感器标定根据ISO-11171以及ISO-4402进行。用微乳液标准标定脉冲高度根据ANSI/NFPA T2.9.6R1-1900，ASTM F658-80进行，或根据个人标准进行标定，亦可根据USP XXIV 进行标定。
PAMAS SBSS的预调节自动样品真空系统
多达32个可以随意调节的颗粒尺寸通道。
门限调节通过D/A转换器进行。
真空采样（压力达10巴）。
高压采样（压力达30巴）。
样品体积：50-1000毫升。
LV容器（2000毫升）。
分析体积：1-1000毫升。
样品恒流和体积精确控制通过活塞在压力作用下的可调节运动实现。

计数器的技术数据
点分辨率为320x240的背景照明式液晶图形显示
点式打印：32列内置式热打印机
数据传送：8字节ASCII代码和RS-232C接口
电源：110V，115V，220V，230V，50-60Hz

传感器的技术数据
HCB-LD-50/50型
颗粒尺寸范围：1.0-450微米
灵敏度：1微米（ISO-4402）
灵敏度：4微米（ISO-11171）
最大颗粒浓度：在25毫升/分钟*时为24000颗粒/毫升**
（注：* 可以选择不同流速；** 偶然误差小于7.8%，下同。）

HCB-LD-25/25型
颗粒尺寸范围：1.0-200微米
灵敏度：1微米（ISO-4402）
灵敏度：3微米（ISO-11171）
最大颗粒浓度：在10毫升/分钟*时为120000颗粒/毫升**

HCB-LD-15/25型
颗粒尺寸范围：1.0-100微米
灵敏度：1微米（ISO-4402）
灵敏度：3微米（ISO-11171）
最大颗粒浓度：在10毫升/分钟*时为200000颗粒/毫升**

HCB-LD-100型
颗粒尺寸范围：2.5-850微米
最大颗粒浓度：在50毫升/分钟*时为1200颗粒/毫升**

HIAC 8011 颗粒计数器  油液颗粒度检测仪、油液颗粒计数器、油液颗粒技术系统、油液粒子计数器、油液颗粒度分析仪，颗粒度检测仪、颗粒计数器、油液激光颗粒计数器、颗粒计数系统、自动颗粒计数器便携式污染检测仪油污染度检测仪  美国 PALL 便携式污染度检测仪HPCA-2  显微镜法颗粒计数器  美国HPCA-2便携式油污染度检测仪  美国颇尔 PALL HPCA-2便携式污染度检测仪  美国PALLHPCA-2油污染度检测仪（黑白箱）帕玛斯 派马斯 怕麻四 怕吗四 怕吗市 美国HPCA-2油污染度比较显微 （带分级标准模板）HPCA-2 便携式污染度检测仪 显微镜法，适合于DL432-92方法要求；精确目测5～150μm颗粒污染情况  HPCA-2 显微镜污染度检测仪  HPCA显微镜污染度检测仪  美国HPCA-2便携式油品污染检测仪  HPCA-2显微镜法颗粒度仪  显微镜法污染度检测仪油品分析仪HPCA-2 黑白箱 HPCA-2 便携式污染指数仪 美国便携式油污染度仪BH20-TP591  便携式污染分析仪 便携式油品污染度检测仪  美国黑白箱（便携式污染检测仪）带油样污染评定标准显微镜法颗粒计数器 HPCA-2滤膜显微镜分析系统  HPCA-2 便携式清洁度检测仪 HPCA-2油脂污染度检测仪  HPCA-KIT-2