HMS545烟气水分仪

高温烟气一般指燃煤工程产生的气体，作为一种比较特殊的介质，一般的温度范围在50-120度，特别情况下可能达到160度，另外烟气中一般会存在粉尘和酸性物质如SO2、NOX等，如何克服高温、高粉尘和酸性物质而保证烟气水分的在线测量，是一个十分困难的问题，目前在国内一般使用氧化镐测量干湿烟气中的氧量，通过计算获得烟气水分，是一种间接测量的方法，这种方法存在的主要问题是测量的成本高而测量的精度低，不能满足高温烟气测量的需要。

常见的水分测量方法有：冷凝法，干湿球法，称重法，露点法和电子式传感器法。电子

式水分传感器产品及水分测量属于90年代兴起的行业, 近年来，国内外在水分传感器研发领

域取得了长足进步，气体水分的测量在国外目前的发展方向主要是利用电容式电子测量技术，

但应用于高温烟气的测量，需要克服烟气高温、灰尘、酸性物质对高分子薄膜电容的磨损和

腐蚀问题。

针对上述现有技术的不足，HMS545烟气水分仪采用一种能克服高温烟气的粉尘、高温和酸性腐蚀问题、可以在线长期稳定的测量高温烟气中水分的防磨损和防腐蚀装置，以有效

保护在线阻容式高温烟气水分仪，并在不影响测量精度的条件下实现长期可靠的工作。

本操作手册介绍了关于吉纳波公司HMS 545D系列烟气水分仪的安装、操作、和维修。

HMS545P烟气水分的正确测量温度的范围是0-40 Vol.% (0 ...400,000ppmv).自动监测装置

能够在相当长时间提供稳定的测量。HMS545P集合了高级的多项专利技术，这些技术可以实现烟气水分的长期稳定和高性能的在线测量。更多的可选择的模块和参数可以大大加强水分测量的范围。

产品性能特点：

1）阻容式烟气水分测量原理:

2）探头自动伴热：

3）温度自动补偿:

4）低温自动保护：

5）高湿自动保护

6）多种测量参数可选

7）多种安装附件可选

8）校准与调教

9）开机上电自动预热

技术规范

烟气水分测量范围 :

（烟气水分体积百分比） 0…40 Vol%

准确度:

烟气水分：a.≤5.0%时，绝对误差应不超过≤±1.2%

b. >5.0%时，相对误差应不超过≤±12%

烟气温度： ±0.5 ℃（100℃时）

响应时间（T90）（在流量和压力满足1L/min 和1bar的条件下）

从高湿到低湿环境：150S

从低湿到高湿环境：10S

湿度传感器: 高分子薄膜电容式

温度传感器： PT100铂电阻

输出信号: 4…20mA

电缆连接孔: PG13.5mm

供电电源： 220VAC 50HZ

模拟输出外接负载： 最大500Ω(对地)

探管长度: 1.4米(标准产品)

电流消耗: 最大2 A（含自动加热装置启动时）

功耗(最大): 250W

工作温度范围:

传感器: -40…+180C

变送器及控制部分: -10…+55C

储存温度: -40…+80C

工作环境湿度: 0…100％RH

机械安装接口: DN65

法兰连接

探管材质: 316L不锈钢

壳体材质: 不锈钢和采用烤漆工艺外壳

壳体防护等级: IP65

设备全重: 10 Kg