Met One 3400 尘埃颗粒计数器落尘测试仪粒子计数器（Met One Airborne Particle Counter）

型号：3413 3423 3423 3425

主要特点

1．流量28.3 或50L/min（1.0或1.77cfm）
2．最小精度：0.3或0.5微米
3．6个粒径通道
4．2年整机保修，3年激光二极管保修
5．先进的光学设计，更持久的使用寿命
6．支持热插拔交换电池，可使用7小时
7．大屏幕TFT彩色显示，触摸屏控制
8．不锈钢外壳，非污染源设计
9．支持USB接口
10．PortAll Version 2软件符合制药行业21 CFR Part 11

Met One 3400系列空气颗粒计数仪支持大流量采样，操作更方便，能有效减少测量时间。主机轻便小巧，侧面两只和前面一只的手柄使得携带更为方便。 3400可以垂直放置也可以水平放置。重要的是，选用两组热插拔交换电池，使得操作连贯。
针对数据的输入和管理，3400提供了彩色高对比度的触摸屏，方便在更远距离不同光线不同视角条件下记录和浏览。触摸式命令具有直观的图象操作系统，有助于简化计数采集的处理。通过USB接口和闪存快速传送数据或者利用内置打印机直接打印结果。
基于长寿命的激光技术，3400表现可靠，有利于降低长期的运行成本。                                        
对于无尘室环境所关注的“有机生物污染”问题，3400的不锈钢结构，和平整的表面可通过快速有效的清洁来避免其发生。3400通过PortAll Version2软件支持21CFR Part11,可遥控定时和数据下载。此软件可快速产生通过/失败的报告，并提供满足ISO,FDA和EU等规范必须的文件。

技术参数

规格：粒径通道（µm） 3413和3423：0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0*
3415和3425: 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 25.0*
流量： 3413和3415：28.3L/min(1.0cfm)
3423和3425: 50L/min(1.77cfm)
零点计数：符合JIS标准。5分钟内少于1个或更少，95%置信度
最大浓度限制：28.3L/min(1.0cfm):在14,126,000颗立方米浓度时低于5%的误差（400,000颗/立方英尺）
50L/min(1.77cfm)：在4,000,000颗立方米浓度时低于5%的误差
（113,266颗/立方英尺）
计数效率：0.3µm是50%（3413）；0.5µm是50%（3415）
光源：长寿命的激光二极管，MTTF（平均无故障时间）十年
泵：真空泵，可连续使用
计数显示：彩色1/4英尺VGA TFT 触摸屏
界面：Windows CE
最大计数：可显示9,999,999
取样/保持/延迟时间取样时间：1秒到23小时59分59秒
保持/延迟时间：0秒到23小时59分59秒
计数报警：1到9,999,999个
计数循环次数：当在自动模式时可达100次
位置标签：0-999个输出
数据储存：5000个样品，可在前面板滚动显示
输出：USB Client(Version1.1),USB Host(Version1.1)
电池类型：可充放电，可弹出，可热插拔交换的锂电池
随机安装电池数量：1块
使用电池供电的操作时间：28.3L/min(1.0cfm): 6小时**
50L/min(1.77cfm): 7小时**
电池充电时间：6.75~10小时
电源：100-240VAC，50-60Hz
尺寸：31.8W*25.4D*20.3H cm(12.5"*10"*8")
重量（不含电池）：3413和3415：6.58kg (14.5Ibs)
3423和3425: 7.35kg (16.2Ibs)
电池重量：0.66kg（1.45 Ibs）
外壳材料：不锈钢
使用环境要求：操作环境温度 0°-40°C（32°-104°F）
10-90%相对湿度，无凝露
储存环境温度 -40°-50°C（-40°-122°F）
0- 98%相对湿度，无凝露
质保期：整机2年，长寿命激光二极管3年
随机包含附件：等动力探头（铝），零点计数过滤器，PortAll Version 2 试用软件
闪存驱动器，电源线，喷嘴清洁刷，2卷打印纸，操作手册
0.825cm(0.325")内径 Hytrel®管（3413和3415）
1.27cm（0.5"）内径 Hytrel管（3423和3425）
采购须知：在订购时请注意
基本粒径 0.3µm(3413或3423) 0.5µm(3415或3425)
可选通道范围 0.3-25.0µm*
流量 28.3L/min(1.0cfm) 3413和3415
50L/min(1.77cfm) 3423和3425:
可选附件：相对湿度/温度探头闪存驱动
空气速度探头
等动力探头（不绣钢）锂电池
高压扩散器电池充电器
过滤器扫描探头，非电子 PortAll Version 2 软件
零计数过滤器携带箱
0.825cm(0.325")内径 Hytrel®管（3413和3415）推荐的备品备件
1.27cm（0.5"）内径 Hytrel管（3423和3425）验证文件

*在下订单时可选择0.3~25µm范围内的通道。但0.3µm和25µm不能同时选择。
**电池使用时间在如下情况下估计：1.77cfm机台采样20分钟（1m3）样气，打印记录，保持时间为五分钟（模拟挪到新的测量点），再重复上述作业。背光休眠时间设置为两分钟。1.0cfm机台，采样时间设置为1分钟，打印记录，再重复前面作业。背光一直点亮。