青岛尚众电子科技有限公司

青岛市城阳区上马街道北程社区171号

电话：0532-84938935   13869841085

使用说明书

RP-106二线式隔离变送器

敬告用户

- 使用前请详细阅读本说明书，并保存以供

参考。

●  请遵守本说明书操作规程及注意事项。

●  仪器超过一年必须送有资格的单位复检合格后方可使用。

●  玻璃电极的正常使用期为一年，出厂一年后，不管是否使用，其性能都会受到影响，应及时更换。

●  在收到仪器时，请小心打开包装，检视仪器及配件是否因运送而损坏，如有发现损坏，请立即通知公司及经销商，并保留包装物，以便寄回处理。

●  当仪器发生故障，请勿自行修理，请直接联系公司或公司授权的维修部门。

-1-

质保

公司对本仪器自出货日起保修一年,保修期内,在正常使用下故

障,公司将给予免费维修。

超过保修期或人为操作故障,公司将酌收维修费。

-10-

pH 标准液温度系数表

| TEMP℃ | 4.000 | 4.010 | 6.860 | 7.000 | 9.180 | 10.010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4.003 | 4.003 | 6.982 | 7.119 | 9.460 | 10.321 |
| 5 | 3.998 | 3.999 | 6.949 | 7.086 | 9.392 | 10.248 |
| 10 | 3.996 | 3.998 | 6.921 | 7.058 | 9.331 | 10.181 |
| 15 | 3.996 | 3.999 | 6.898 | 7.035 | 9.276 | 10.120 |
| 20 | 3.999 | 4.002 | 6.878 | 7.015 | 9.227 | 10.064 |
| 25 | 4.004 | 4.008 | 6.863 | 7.000 | 9.183 | 10.014 |
| 30 | 4.011 | 4.015 | 6.851 | 6.988 | 9.143 | 9.968 |
| 35 | 4.020 | 4.024 | 6.842 | 6.979 | 9.107 | 9.928 |
| 40 | 4.030 | 4.035 | 6.836 | 6.973 | 9.074 | 9.891 |
| 45 | 4.042 | 4.047 | 6.832 | 6.969 | 9.044 | 9.855 |
| 50 | 4.055 | 4.060 | 6.831 | 6.968 | 9.017 | 9.831 |

仪器实际读值与标准有时会有±1个字的误差

-9-

产品特性

- 输入输出隔离二线式变送器（4-20mA和1-5V输出）。

2.1-5V输出可直接接微机处理，具有输出保护。

- 宽直流电源输入。

- 高稳定性，高精度，高抗干扰。

- 具pH值显示功能。

- 防汽防腐外壳，可在不良环境中使用。

- 具温度补偿（Pt100）。

- 适合用于工业控制/水处理控制等。

- RP-106分带显示和不带显示两种。

-2-

技术性能

- pH测量范围：0.00~14.00pH

- pH分辨率：0.01 pH

- pH精确度：0.01 pH1digit

- 温度补偿范围：-10~+150.0℃

- STAND调整范围：5.00to9.00pH

- SLOPE调整范围：4.20to2.80pH

- 讯号输入阻抗：≥1×1012

- 温度探棒规格：Pt100

- 0.00~14.00pH对应 4-20mA/1-5V（纹波<1mV）

- 工作电压：	15-50V DC

- 负载：对应输入电压15-50V DC为150-1500

- pH与mA对应关系式：	pH=[（mA-4）/16]×14

mA=（pH×16）/14+4

-3-

图三

-8-

图二

- 微机正端接口      2.微机负端接口

- 正电源输入        4.负电源输入

5/6温度探棒接口    7.电极参比输入

- 空 9.指示电极输入10.显示屏

11.斜率调整钮      12.零点调整钮

-7-

接线及校正

使用本机前，应先通上电源10分钟左右，再行校正，如此可得到较佳的校正值。

1：打开上盖[图一]按照[图二]/[图三]接好电源

及电极，如需温度补偿，则取下5/6端上

的电阻，换成温度探棒。

2：将电极清洗后，置于6.86的缓冲溶液中,适当搅拌后,静置10秒至显示稳定,调整主机的零点(STAND)旋钮,使读值显示为6.86。

3：电极取出清洗后，再置于4.00或9.18的缓冲溶液中,适当搅拌后,静置10秒至显示稳定,调整主机的斜率(SLOPE)旋钮,使读值显示为4.00或9.18。

4：重复2,3步骤一次,使校正值更精确。

5：在不使用温度探棒下为求测量的pH值正确，请依照表一更换固定电阻。

-4-

Pt100温度/电阻对照表

温度℃   电阻值

0         100.0

10        103.9

20        107.8

25        109.7

30        111.7

40        115.5

50        119.4

60        123.2

70        127.0

80        130.9

90        134.7

100       138.5

110       142.3

120       146.1

130       149.8

140       153.6

150       157.3

表一

-5-

图一

-6-