Clintex 标准粒子系列

产品特性

- 粒径大小：0.17m~15.6m

- 浓度范围：1000颗/ml或10000颗/ml

日本Clintex 标准粒子的大小从0.17m到15.6m，浓度范围是1000颗/ml和10000颗/ml两种。颗粒大小都能追溯到National Research Laboratory of Metrology (NRLM), International Bureau of Weights and Measures (BIPM), and National Institute of Standard and Technology USA (NIST).其中10.4m的Clintex的颗粒可用于日本药典（JP test）的针剂测试。也是验收和校验液体颗粒计数器所必须的标准物质.

标准颗粒一览表

| 品名 | 粒径m | CV值% | 浓度 个/ml | 范围 % | 比重 | 屈折率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLINTEX 017-10K | 0.168±0.012 | 3.47 | 10,000 | ±15 | 1.058 | 1.594 |
| CLINTEX 023-1K | 0.231±0.007 | 2.21 | 1,000 | ±15 | 1.059 | 1.594 |
| CLINTEX 034-1K | 0.344±0.010 | 0.90 | 1,000 | ±10 | 1.055 | 1.594 |
| CLINTEX 060-1K | 0.608±0.014 | 2.22 | 1,000 | ±10 | 1.054 | 1.595 |
| CLINTEX 211-1K | 2.094±0.047 | 3.55 | 1,000 | ±10 | 1.081 | 1.592 |
| CLINTEX 515-1K | 5.158±0.115 | 0.87 | 1,000 | ±10 | 1.050 | 1.599 |
| CLINTEX 1040-1K | 10.85±0.160 | 1.00 | 1,000 | ±10 | 1.054 | 1.580 |
| CLINTEX 1560-1K | 15.82±0.240 | 1.15 | 1,000 | ±10 | 1.051 | 1.586 |