KG6050便携式气体浓度分析仪

特性

把昂贵的停机时间缩到最短

耐用、便携

吹扫气用量最少

可靠，容易使用

IP67防风雨外壳

应用

气体生产行业或钢铁行业氩气浓度分析

或使用在发电站在充氢或再充空气之前，为避免产生可燃混合气，有必要使用一种惰性介质气体。二氧化碳（CO2）是最常用的惰性介质气体。这样，在给涡沦发电机充气时，先用CO2把空气从系统中吹扫出来，然后再用氢气把CO2吹扫出来。

发电机吹扫气监测仪可以监测充氢、空气再充过程的所有阶段，也可检测正常运行过程中的氢气纯度。

也可适用于电力行业高压开关六氟化硫浓度检测。

操作原理

在构造上，热导计由两个室构成，每个室都有一个相同的热导传感器。其中一个室是密封的，里面充满参比气，另一个室接收样气。二次表内的微处理器电路把参比气与样气的热导系数的差值转化为浓度值。

该系统的内在的稳定性和它几近完美的温度补偿功能使得这种仪表成为当今市场上最精确的仪表之一。

系统描述

仪表封装在坚固的防水外壳里。它使用充电电池供电，可以连续使用6个小时。如要连续使用仪表，把它连接到交流电电源即可。

使用内置泵、针阀和流量计来控制监测发电机气体过程中通过分析仪的样气。

K6050将显示如下量程之一，用户可以通过键板选择要显示的量程：

空气中0~100%氩气

或

空气中0 – 100%的CO2

CO2中0 – 100%的H2

空气中90 – 100% H2

大LCD显示检测浓度，还显示使用菜单对仪表进行设定和校验时所出现的信息和提示。

技术参数

显示

点阵LCD，显示两行或四行字符

量程

空气中0~100%氩气

或

空气中0 – 100% CO2

CO2中0 – 100% H2

空气中90 –100% H2

或

SF5 0~100%

精度（典型的）

量程的±1%

分辨率

氩气范围：0.01%

氢气范围：0.1%

空气中CO2：0.5%

六氟化硫：0.1%

响应速度（典型的）

T90 < 5s

取样接口

入口和出口：适合外径为0.25"（6mm）管的静态密封压缩接头

样气压力

泵关闭：最大+5 bar G

泵开启：最小-100 mb G

样气流量

最佳运行流量为100～300ml/min

样气温度

-10℃～+60℃（非凝集）

输出

0～1V 模拟输出

环境温度

-5～+40℃

电池效能

6小时

电池充电

交流电： 110/240V ac

车载电源：12V dc

箱体

配有一手提柄的坚固聚合树脂箱体。

尺寸

338mm宽×295mm深×162mm高，有前置手提柄

重量

约5.2kg