一、概述：

本仪器用来测定土壤的液限和塑限，为划分土类，计算天然稠度，塑性指数提供可靠的数据，供铁路、公路、水利、电利、冶金、建筑等部门的工程设计和施工之用。本仪器采用数字显示等技术，能自动定时、测量、显示。具有性能稳定、工作效率高等特点，已被列入交通部标准公路土工试验规范，是土工试验必备仪器之一。

该仪器备有100g和76g两种锥重标准，供用户选择。

二、技术参数：

最大量程：22mm；

分辨率：0.1mm；

测量非线性误差：优于2%；

锥重：100g±0.1g，76g±0.1g；

锥角：30°±2°；

测量时间：5s；

电源：220V±10%，50Hz；

连续工作时间：8h；

整机重量：5.3kg；

外形尺寸：240×158×320mm。

三、使用方法：

1、将仪器的电源放置在水平工作台上，调整水平螺旋脚，使水泡聚中；

2、将仪器的电源插头插好，打开电源开关，预热3min。测量前用手轻轻托起锥体至限位处，此时显示屏上的数字为随机数，测量时会自动消除；

3、将调好的土样放入试杯中。刮平表面，放到仪器的升降座上。此时缓缓地向顺时针方向调节升降旋钮，当试杯中的土样刚接触锥尖时，接触指示灯立刻发亮，此时应停止旋动，然后按下“测量”键；

4、测量：按下测量”键，锥体落下，此时时间音响发出嘟嘟......的声音，当测量时间一到，叫声停止，此时显示屏上显示出5s的入土深度值。第二次测量时，需将锥体再次拖至限位处，向逆时针方向调节升降旋钮至能改变锥尖与土的接触位置（锥尖两次锥入位置距离不小于1cm）将锥尖擦干净，再次测量，重复上述步骤进行。

5、仪器出厂时，已备好100g和76g锥体。（一个锥体、两个锥尖、一个配重块）配重块和锥尖加长杆拧在一起为100g锥重，如果用户需要使用76g锥时，只需将原锥体拧下，取下锥体上的配重块即为76g锥（锥尖上端的圆盘即为配重块），将锥尖拧上即可使用。与仪器配套的试杯、锥尖配重块等配件都放在一起其他小盒内，拿出试杯或锥尖时请注意保护好锥尖，以免损坏。

四、结构介绍：

本仪器由机械和电子两大部分组成，机械部分由机壳、升降座、锥体三部分组成；

电子部分由控制电路、位移变换、A/D转换、音响定时显示等电路组成。

五、常见故障及维修：

1、不显示数字：检查电源保险，开关按键。电源保险在机壳后底部，保险管型号为1A/250V；

2、按下“测量”键不工作：检查测量按键，电磁弹簧等（打开顶盖，看弹簧是否卡住）；

3、接触指示灯不亮：检查+12V电源及发光管，接触指示电路。

六、注意事项

1、维修仪器不能带电进行焊接，维修人员要有一定的电子技术；

2、电路上可调元件不能随便调动，否则精度及线性都无法保证；

3、锥尖在使用（拧上或拧下）时都要特别小心，不要损坏锥尖；

4、每次试验完毕，均需对仪器作全面清扫工作，不让碎土、灰尘等留在仪器上，对光学元器件不要用手直接接户，防止划伤。

5、做好清洁工作后，即将仪器放入箱内，放置于干燥、不受日光直接照射处。